观片灯参数

1、本项目为手术室特殊订制观片灯，须免费提供样品灯一台，临床认可后，方可参加本项目投标。

2、提供所投产品医疗器械三证。

3、观片灯外部尺寸1440\*570mm,每台观片数量≥4张，数量3台

4、观片灯外部尺寸1000\*570mm,每台观片数量≥3张，数量12台

5、亚光铝合金翻边，高度<2.5cm,宽度<4cm。

6、观片灯应外置电源，功率≤75W，背部出线。

\*7、观片灯应为数码显示；可连续多级调光，应满足观看高密度X射线片和其他片子的不同亮度需求；不分光区，每台均为独立开关，独立亮度调节按钮；中心亮度不低于4200cd/m2，观察屏亮度差不应大于15%，应满足抗衡阅片环境照明光源的干扰。

\*8、光源为LED带式灯管，非传统日光管观片灯；寿命长、发热低、能耗低。

\*9、产品安装应符合使用科室特殊订制要求；嵌墙式安装；应满足同时夹固诊断片和参考片的观看需求；可方便拆装，便于维修；安装后表面无明线；安装牢固，抗震好。

10、税费、运费、装卸费、建筑施工费、原设备拆卸费、安装人员核酸检测费等全部费用均包含在产品报价之内，不另行结算。

11、质保期二年。