附件1：

超声诊断仪租赁项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1.项目需求：因体检室检查需求，现有设备无法满足日常检查需要，现申请租赁两台超声诊断仪器。

2.租赁内容：

设备名称：超声诊断仪

数    量：2台

- 技术参数及配置需求

1.彩色多普勒超声波诊断仪

技术参数：

液晶显示器：≥19英寸高清晰度彩色。

扫描方式：具有三关节臂设计，显示器可上下左右任意旋转。操作面板可上下升降、左右旋转。

液晶触摸屏：≥8.4英寸。

数字通道数≥300000。

多倍声束并行处理。

数字化二维灰阶成像单元。

数字化彩色及能量多普勒单元。

数字化频谱多普勒显示和分析单元。

数字化波束形成器。

线阵探头二维视野角度独立偏转功能。

脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。

图像一键优化功能。

测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

探头参数及要求

探头接口≥4个，探头接口上方具有探头激活指示灯设计

频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围3-15MHz。

标配探头二维灰阶显示中心频率≥7种。

类型：支持凸阵，线阵，相控阵，微凸阵，4D容积探头，有源面阵，单晶体探头。

扫描频率：

电子凸阵：可视可调中心频率3.0—5.5MHz。

电子线阵：可视可调中心频率8.0—13.0MHz。

有源面阵探头可视可调频率最高达15MHz。

二维灰阶显像主要参数

发射声束聚焦：≥4段

回放重现：灰阶图像回放≥4900幅、回放时间≥60秒。

增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥10段。

超声系统最大探查深度≥30cm。

频谱多普勒

方式：脉冲波多普勒 PWD；高脉冲重复频率  HPRF；连续波多普勒 CWD

多普勒发射频率可视可调。

最大测量速度：PWD：血流速度≥7.0 m/s ；CWD:   血流速度≥14.0 m/s

多普勒取样宽度1-15cm

频谱多普勒实时自动包络测量技术，可测算参数≥14种

彩色多普勒

显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示。

彩色多普勒方向性能量图。

多普勒频率可视可调2-5段。

配置需求：

主机：1台（液晶显示器、液晶触摸屏）

腹部探头（凸阵探头）：1个

浅表探头（线阵探头）：1个

阴式探头（腔内探头）：1个

稳压电源：           1台

2.彩色多普勒超声波诊断仪

技术参数：

监 视 器：≥22英寸高分辨率有机自发光监视器。

扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转。

探头接口：≥4个激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口。

具有独立触摸操作屏，操作控制台可调节高度和左右移动，可电动操作。

探头规格

频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调。

工作范围：频率范围可在1—17MHz之间选择。

阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元。

二维灰阶显像主要参数：

扫描：

单晶体凸阵探头：超声频率2.0—6.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。

小器官线阵探头：超声频率3.1—9.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。

扫描速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥39帧/秒。

回放重现：灰阶图像回放≥2900幅、回放时间≥90秒。

增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

扫描深度≥30cm

频谱多普勒：

方式：PW，CW，HPRF

PWD：血流速度≥8m/s；CWD ；血流速度≥10m/s

最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)

PW取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示。

电影回放：≥60秒

零位移动：≥10级

取样宽度及位置范围：宽度1-15mm；分级可调。

彩色多普勒

显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)

彩色显示帧频：

凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥12帧/ s

显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°

彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

配置需求：

主机：1台（液晶显示器、液晶触摸屏）

腹部探头（凸阵探头）：1个

甲乳探头（面阵探头）：1个

血管探头（线阵探头）：1个

稳压电源：           1台

四、租赁方式

1.租赁设备的名称及型号：

1.1设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

1.2设备型号：

2、数量：   套

3、租赁方式：

3.1在双方签订本租赁协议后，在规定时间内交付所需的医疗设备及配套设备。

3.2租赁期以实际发生为准。

3.3 租赁费用及支付方式以招标结果为准。

4、所有权归属：

4.1设备的所有权归供方所有。

4.2租赁期满后双方可以续约，具体事宜再定。

4.3在使用设备过程中所产生的维修费由出租方承担。

五、其它

1.提供完整相关的设备及经销商资质，设备的使用手册。

2.安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3.维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4.必要时需提供现场培训。