附件16、高频手术系统（气管镜用氩气刀）技术参数

- 具备内镜工作模块，满足ESD、ERCP、EMR、POEM、STER、息肉切除等手术需求

- 集切割、凝血、AIC氩气技术为一体，适合不同手术的要求，独具的内镜操作模式，氩气输出量可低至0.1升/分钟，可以配合各类软式和硬式内镜进行氩气操作。

- 外科工作模块具有八种工作模式：纯切、混切1、混切2、喷凝、强凝、柔凝、双极电凝，双极强凝；内镜工作模块具有ESD、ERCP、圈套器、消融、氩气模块。

- 最大输出功率为300W、工作频率：400-480KHZ

- *5、采用全触摸高清液晶显示

- 6、采用Argon   Ion   Coagulation技术，双路氩离子气流调控，调节精度0.1L/min

- 7、可实时监测喷嘴压力，避免喷嘴栓塞。

- 8、AUTO-ADJ自适应压力调整，允许0.20-0.65MPa大范围氩气不定压输入，不受现场气源限制。

- *9、具备PPS (功率峰值补偿系统)智能地提供毫秒级的功率补偿以满足初始切割时对功率的额外要求。

- 10、具备高性能的病人回路电极板接触质量检测系统

- 11、氩气喷笔可以调节氩气流量

- 12、双刀笔可同时输出电凝。

- 13、可功能预设，不接入回路电极时可预置手术功能及功率。

- 14、可以记录手术用时。

- 15、具有双极强凝，通过专用转接器支持开放及微创闭合切割钳的应用。

- 16、刀笔可以控制切凝速度， 可以调节输出功率大小。

- 17、支持开放、硬镜微创及软镜微创手术，适用于各类外科及消化内镜、呼吸内镜手术。

- 18、消化软电极带陶瓷头和指示色标环。

- *19、无外置风扇自然散热，适用于层流净化手术室。

- *20、具有开机自检功能，可有效判定外围配件是否良好并有代码报警提示。

- 21、防电击保护类型IEC I类 ,防电击保护程度CF型，除颤型。

- 22、主机终身维修。在保修期内，凡因正常使用出现的质量问题，必须提供免费维修。

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。