附件20、血液透析滤过机

一、主要技术参数

- *1、屏幕：≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。

- *2、环保使用年限：≥10年。

- 3、供水压力范围：1-6.5bar，供水温度范围：5°C~30°C。

- 4、透析液流速：300~700mL/min；透析液流速调节梯度：1mL/min。

- 5、透析液温度设置范围：33.0~40.0°C。

- 6、超滤速度： 0.10~3.80L/h；超滤精度：±30mL/h，±0.1%。

- 7、血液流速调节范围：50~600mL/min。

- 8、肝素泵设置范围：0.1~9.9mL/h。

- *9超声波原理的气泡检测器。气泡检测器精度：≤0.01mL。

- 10、置换液泵设置范围： 0.10~18.00L/h。

- 11、动脉压测量范围：-300~+480mmHg。

- 12、静脉压测量范围：-200~+480mmHg。

- 13、TMP测量范围：-100~+480mmHg。

- 14、透析器血液入口压测量范围：0~+500mmHg。

- 15、透析液压力测量范围：-400~+400mmHg。

- 16、透析液浓度测量范围：12.0~18.0mS/cm。

二、功能参数

- *1、设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压，保障患者治疗安全。

- 2、后备电池：停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，继续监视血液循环参数，所有报警都能正常工作。

- 3、具有声光报警提示功能，≥4种颜色报警指示灯。

- 4、支持药液消毒和热消毒，热水柠檬酸消毒时间≤40min，消毒温度最高可达80℃。

- 5、设备支持热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。

- *6、采用电磁流量计平衡与超滤控制系统或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。

- 7、B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 8、透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 9、超滤速度可个性化调节，可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 10、设备标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

- *11、液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。

- 12、标准配备2个透析液过滤器组件。

- 13、支持置换液在线预冲、生理盐水预冲、HD模式下也可以在线预冲，预冲废液在线排放。

- 14、标准配置通讯接口。

- 15、标配患者卡读卡器组件。

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。