附件3、体表标测心电图检测系统

| 产品用途及使用范围 | 适用于医疗机构对心电心音信号的采集、显示、分析及记录并保存，辅助临床诊断。 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| *可提供参数 | *EMAT:电—机械激动时间（QRS的起始时间到M1时间）； *EMAT%: EMAT 与 RR 的比值; *LVST: 左室收缩时间（M1到A2的时间）； *LVST%: LVST与RR的比值; *EMAT/LVST：电-机械激动时间/左室收缩时间； *M1-T1：二尖瓣关闭到三尖瓣关闭的时间； *A2-P2: 主动脉瓣关闭到肺动脉瓣关闭的时间； Axes：心脏电轴位置； PD：P波时限； PRD：PR间期； QRSD：QRS时限； QTD：QT间期； Td：Q-T离散度； Rv5+SvI：Rv5和Sv1振幅之和； MeanRR：所有心搏的 R-R 间期的平均值； SDNN：所有的窦性心搏 R-R（N-N）间期的标准差； RMSSD：相邻 N-N 间期差值的均方根； CV:心率变异系数 ,是R-R间期标准差与均值之比。 |  |
| *可提供报告 | 十二导心电图报告（含横向、纵向、单导） |  |
|  | 心音图报告 |  |
|  | 体表标测心电图报告 |  |
|  | 心功能报告 |  |
|  | 心率变异性报告 |  |
|  | 心室晚电位报告 |  |
| 输入导联 | Wilson 体系（12 导联） |  |
| 采样频率 | 500Hz |  |
| 走纸速度 | 心电走纸速度12.5、25、50mm/s |  |
|  | 心音走纸速度： 12.5、25、50、100mm/s |  |
| 除颤过载保护功能 | 具有抗除颤电击保护功能 |  |
| *增益控制、准确度和稳定性 | 具有固定增益选择20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV增益准确度为±5％ |  |
|  | 心音增益选择：显示、打印时有增益控制的图标，有 10dB/cm、20dB/cm、40dB/cm、 50dB/cm 四档（可选） |  |
|  | 增益稳定性：设备开机1min以后，每分钟增益变化不应超过0.33％。每档固定增益的1h的总变化不应超过±3％ |  |
| 时间基准选择和准确度 | 设备时间基准：12.5 mm/s、25 mm/s、50mm/s（可选）； |  |
|  | 时间基准准确度：时间基准准确度在 0.2s～2.0s 范围内允许的时间误差不超过± 5％。 |  |
| 系统误差 | 输入信号（限于幅度和变化率为±5mV 和 125mV/s）被在输 出记录媒介上重建，其重建最大瞬间偏差为期望值的±5％或± 40μV，两者取大者。 |  |
| 滞后 | 滞后在基线的两个方向上 15mm 偏离位置上不超过 0.5mm |  |
| *心音幅频响应 | 低频：在耦合腔输出100dB 声压级工控下，系统低频段40Hz在10档位上幅值不低于 3 格，20Hz、60Hz不低于40Hz幅值的 70％； |  |
|  | 中频：在耦合腔输出100dB声压级工控下，系统中频段100Hz在10 档位上幅值不低于4格，120Hz不低于100Hz幅值的70％； |  |
|  | 高频：在耦合腔输出100dB声压级工控下，系统高频段400Hz在20 档位上幅值不低于4格，200Hz、300Hz、600Hz、800Hz不低于400Hz 幅值的70％； |  |
| *储存回放功能 | 在实时界面中，有保存键，按此键可对图形进行保存； |  |
|  | 支持ECG和PCG的波形电影回放。 |  |
| 提示功能 | 非正常工作状态的指示：在实时界面中，当处于非正常工作状态时，各相应的导联会处于红色的标记；当处于正常工作状态时，各相应的导联会处于黑色的标记 |  |
|  | 心率提示（仅限于II导联）：60次/s-120次/s 显示黑色，慢心率30次/s-59次/s 显示红色，快心率121次/s-200次/s 显示红色 |  |
| 打印功能 | 具有心电纵向打印、心电横向打印、单导打印、心率变异性打印、心室晚电位打印、心音图打印等功能 |  |
| 售后服务需求 |  |  |
| 1 | 提供生产厂家或销售商家的售后服务承诺书 |  |
| 2 | 提供一年以上的免费维修服务 |  |
| 3 | 提供厂家技术指导和学术支持 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 信息采集器 |  | 1台 |
| USB通信电缆 |  | 1根 |
| 标准12导导联线 |  | 1根 |
| 电极导管线 |  | 1根 |
| 电极导管（仅用于设备调试） |  | 1个 |
| 应用软件 |  | 1套 |
| 产品使用说明书 |  | 1份 |
| 产品保修卡 |  | 1份 |
| 产品合格证 |  | 1份 |
| 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。 |  |  |