附件4、可穿戴动态心电记录仪（心电衣）

整机要求：

1、动态心电分析软件一套：需具有心律失常分析、房颤、房扑分析、散点图分析、Demix分析、页扫描、模版分析、直方图、心率变异、预诊断、一键生成结论或统计描述、至少两套诊断词条体系等功能，具有网络版及单机版功能可选择；品牌计算机一套，8G内存，1T硬盘，29寸液晶显示器，高速黑白激光打印机一台.

动态心电记录仪主要功能和技术要求：

1、支持标准同步12导联。

*2、二类医疗器械资质，可穿戴部分的心电衣应具有二类医疗器械许可证。

*3、非贴片式，柔性织物传感电极。

4、动态心电记录仪支持可充电模式，记录时长不低于24h，。

5、支持特殊事件按钮，方便快速找到病患特殊事件发生时间；记录盒按键凹陷设计，防止误操作。

6、导联连接正常时，记录盒无需手动操作，可自动开始记录，避免忘记按键而未启动设备造成的无效记录。

7、采样频率范围不低于250Hz。

8、采用工业级SD卡存储心电数据，稳定可靠，寿命长；SD卡容量不低于45天。

9、共模抑制比≥110dB，抗干扰能力强，心电波形干扰小，提高分析效率。

*10、多尺码，男女款穿戴类监测背心，包含柔性织物电极的可穿戴服装部分，应满足不低于50次机洗。

*11、适应于未来医疗发展，具备APP关联及服务能力，扩展性强，可通过手机监测实时波形，具备亲情账户功能。

*12、传输方式具备蓝牙及4G或5G传输功能。

*13、具备与设备关联的ios和安卓app，用于实时监测，穿着判断、时长记录以及报告返回，

备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。