| 附件14、血栓抽吸负压吸引泵设备技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 适用范围 | 作为负压源与经验证的血栓抽吸导管/血栓抽吸导管系统配套使用，用于颅内和外周血栓抽吸。 |
| 2 | 电气要求 | - 电机与泵描述：无油隔膜泵 |
| 3 | 端口输出 | 5-20 VDC, 3.0 A |
| 4 | 最大真空 | ≤ 环境压力 10%； ≥ 91.1kPa（26.9 inHg），在海平面 |
| 5 | 流速 | 0-23 LPM（0-0.8 SCFM） |
| 6 | 声音： | <60dBa |
| 7 | 工作周期 | 非连续工作【开 45 分钟（97.8%）/关1分钟（2.2%）】 |
| 8 | *兼容设备与附件 | - 血栓抽吸导管，采用Pebax和尼龙混合材料,外层亲水涂层,内层PTFE涂层,通过真空负压吸引原理进行血栓清除。 |
| 9 |  | - 血栓分离器，高分子复合材料纺锤体结构，头端不锈钢线圈，采用无创分离器技术，以避免大血栓堵塞导管。 |
| 10 |  | 3、1000ml一次性储液罐，带盖。采用一种自封闭材料，当真空过滤器接触潮湿时，自封闭材料会停止真空流，防止液体进入泵内并损坏系统。 |
| 11 | - 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。 |  |