| 附件15、静脉腔内射频闭合发生器设备技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 设备名称 | 静脉腔内射频闭合发生器 |
| 2 | 适用范围 | 用于下肢大隐静脉主干曲张的治疗。 |
| *3 | 工作频率 | ≧460kHz； |
| 4 | 输出温度 | 120℃，精度：±5℃ ； |
| 5 | 输出功率 | 40W(MAX) ，精度：±20% ( 25-400 Ω) ； |
| 6 | 阻抗范围 | 25-400Ω，精度：±15%或 ±5 Ω，取较大值； |
| 7 | 额定负载 | 100Ω-300Ω |
| *8 | 最大输出电压 | ≧206V |
| *9 | 适配导管加热元件长度 | 可满足5cm、7cm两种规格； |
| *10 | 特殊要求 | 适配导管无导丝腔 |
| *11 | 适配导管输送系统长度 | 60cm、100cm； |
| 12 | 适配导管直径 | ≤2mm； |
| 13 | 适配血管鞘 | 6F； |
|  | - 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。 |  |