- 附件17、耳鼻咽喉科诊疗台产品参数表

| 序号 | 配 置 | 数 量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主操作台 | 1套 | 1570㎜×600㎜环保型水晶大理石台面，台面经过钢化后光亮如镜、手感润滑、耐磨擦、耐腐蚀、不渗透、不粘油、高硬度。提高了台面的强度，增强耐热性和抗冲击性。 |
| 2 | 无油超静音正压泵 | 1台 | 功率：100W 独立正压泵，性能稳定，正压泵周围有封闭式噪音隔离装置能极大减低压力泵噪音及振动，人性化设计。 |
| 3 | 无油超静音负压泵 | 1台 | 功率：250W 独立负压泵，性能稳定，负压泵周围有封闭式噪音隔离装置能极大减低压力泵噪音及振动，人性化设计。 |
| 4 | 静音仪 | 1套 | 内置式静音仪 |
| 5 | 喷枪 | 3把 | 喷枪装置能喷出雾状液体，连续喷20S后，喷出液体量为5.5ml±1ml，手感好，雾化效果好，无滴水现象。 |
| 6 | 吸枪 | 1把 | 吸枪负压-0.10~ -0.01Mpa，有吸力调节指孔，吸力可调，有延时断开功能，阻塞机率极低。安全环保，易清洁。 |
| 7 | 吹枪 | 1把 | 吹枪压力0.01~0.15Mpa |
| 8 | 预热除雾装置 | 1套 | 开启后10S后，升温不小于30℃，自动、手动双重功能。 |
| 9 | 万向冷光照明灯 | 1套 | 24V 50W聚光、无辐射，可调节亮度。采用三关节方向转动悬臂，全方位任意伸缩，准确定位。 |
| 10 | 电气自动控制系统 | 1套 | 控制整机电源及治疗台各项功能，强电转弱电。 |
| 11 | 主副吸引瓶 | 2只 | 2500ml、1000mL各1个，收集污液，防回流装。 |
| 12 | 机械臂及立柱 | 1套 | 机械臂可±180°旋转，上下移动范围≥300㎜用于调整照明灯的位置，立柱可供一些选配功能支架的安装。 |
| 13 | 器械盘 | 2只 | 不锈钢，带盖 |
| 14 | 污物盘和废物收集桶 | 1套 | 内置式，盘和桶各1只 |
| 15 | 药膏罐 | 3个 | Ø90不锈钢，分棉球罐、纱布罐、插筒 |
| 16 | 吸引头 | 1套 | Ø2、Ø2.5、Ø3、Ø3.5与吸枪配合使用 |
| 17 | 键盘托盘 | 1只 | 优质烤漆钢板 |
| 18 | 储物抽屉 | 2只 | 优质烤漆钢板 |
| 19 | 储物电脑柜 | 1只 | 优质烤漆钢板 |
| 20 | 观片灯及支架 | 1套 | 立体单联 |
| 椅子部分 |  |  |  |
| 1 | 电动诊疗椅 | 1张 | 升、降、仰、卧、全电动控制 坐垫升降范围：560-760㎜（200㎜） 头枕延伸：0-200㎜ 背靠仰卧角度:90°-180° 负载:<150公斤 旋转角度：360° 升降速度：10㎜/s 电源：220V 50Hz 尺寸：长*宽*高 790mm×730mm×1260mm |
| 2 | 医用转椅 | 1张 | 坐垫升降范围：470-600mm 旋转角度：360º 承载：100Kg无变形开裂现象，有靠背，配滑轮可移动 尺寸：640mm×640mm×720mm |

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。