附件8、儿童无创呼吸机技术参数

1、适用范围：适用于为体重超过13 kg(或在 iVAPS 模式下体重超过 30 kg) 且患有呼吸功能不全或阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的患者提供无创通气。 适合在家中和医院中使用。

*2、通气模式：CPAP,S,T,S/T（iBR）,PAC,iVAPS（包含iBR功能，autoEPAP）

3、参数设置

3.1、IPAP:4-30cmH2O

3.2、EPAP:2-IPAPcmH2O

3.3、CPAP:4-20cmH2O

3.4、通气量：1-30L/min（iVAPS模式）

3.5、备用频率：5-50次/分钟

3.6、吸气时间：0.1-4s，具备TiControl功能

3.7、触发/切换灵敏度：各5档可调，非常低/低/中等/高/非常高

3.8、压力上升时间：Min，150-900ms（50ms步长）

*3.9、延迟降压功能：停止通气时压力逐渐降低，使患者平稳过渡到自主呼吸状态，避免肺泡及气道快速塌陷，舒适性更高。

4、参数监测

4.1、压力：2-30cmH2O

*4.2、潮气量：0-4000ml

4.3、分钟通气量：0-30L/min

4.4、呼吸频率：0-50次/分钟

4.5、漏气量：0-120L/min

4.6、吸呼比：1:100-2:1

4.7、吸气时间：0.1-4S

4.8、自主触发切换百分比、AHI、SpO2和心率 （当连接血氧模块时）

5、数据管理

SIM卡远程数据管理，SD卡存储下载，更改设置。

- 报警功能

6.1、可调节报警：大量漏气/无排气孔面罩/低MV/呼吸暂停/低血氧饱和度（当连接血氧模块时）

6.2、固定报警：电源失效/管路堵塞/管路断开连接/系统故障（系统错误）

7、其他功能

7.1、面罩类型识别技术、面罩佩戴评分、智能开始/结束通气、记忆馆路、自动补偿压力、可于飞机内使用

7.2、峰流速：180L/min

7.3、噪音：约25dB（ISO80601-2-70）

7.4、加温湿化：一体湿化器/分体湿化器，加温管路

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。