大庆市人民医院中央监护仪等医疗设备采购项目招标公告

- 项目编号：RMYYYX2511

- 二、项目名称：中央监护仪（带中心静脉压、有创动脉血压、心脏起搏点）等医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证 |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表 |  |
| 15 | 产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 17 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 18 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年2月13日至2025年2月17日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年2月19日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护仪（带中心静脉压、有创动脉血压、心脏起搏点） | 胸外科 | 16 | 1 | 1拖6 |

附件2：(包二)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时起搏器+电池 | 胸外科 | 8 | 5 |  |

大庆市人民医院

2025年2月12日

附件：

中央监护仪主要技术参数

一.中央监护仪系统参数

1.中央监护系统基本要求：

（1）中央监护

（2） 硬盘≥500G

（3） 内存≥4G

（4） CPU：双核处理器

（5） USB 接口≥6 个

2.显示

★（1）显示，显示器≥24 英寸彩色液晶显示器

（2） 分辨率≥1280×1024

（3）可单屏同时显示≥24 张床位信息，同时要求每床位信息显示包含 4 道波形及 3 个参数信息

（4） 重点观察中可同屏显示≥4 小时全部参数趋势数据，双屏时可显示≥8 道波形

（5） 双屏显示时，可以一屏显示基本床位信息，另一屏显示重点监护床位所有参数信息

（6）与床旁机双向控制，参数、报警设置自动保持同步

3. 网络性能

（1） 传输速度≥100M/S

（2）传输距离≥100M

★（3） 最大可联网床位数≥64 张

★（4）网络连接方式：要求支持有线、无线及遥测三种组网方式

（5）网络控制：有双向通讯功能，在中央工作站可直接设置床边机信息

（6）有打印机接口，打印内容包括：病人信息、药物计算结果、趋势图或趋势表、波形回顾、报警回顾、NIBP 回顾

4. 软件功能

（1） 全息波形回顾：具有≥240 小时的全息波形回顾

（2） 趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥72 小时趋势图表回顾，≥ 720 条报警事件存储，≥720 条无创血压测量回顾

（3）报警信息：具有病理参数报警功能设置

（4） 报警参数：具有心电、血压、血氧、心率、呼吸、体温参数上、下限报警

（5）具有声、光双重三级报警

（6） 主机工作系统：Windows 操作系统

（7） 计算功能：药物计算和血液动力学计算

（8）监护中央站可升级为网络版监护中央站，除了能接入床旁监护仪外，还要实现中央站之间互联，以及支持医院数字化建设。

（9） 中央监护系统形态包含中央站、工作站、查看站，可支持护士站、办公室、公共区域的信息显示及查看。

二.多参数监护仪技术参数

1.监护仪外形结构：

（1） 便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

★（2） ≥10寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

★（3）整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

2.监测参数：

（1）标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

（2） 采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性

（3） 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择

（4）具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

★（5） 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

★（6）血氧监测时配备支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况

（7） 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

（8） 无创血压支持手动、连续、自动测量模式

（9）成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg

（10）小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg

（11） 新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg

★（12） 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

3.系统功能：

（1） 支持中/英文输入

（2） 具有三级声光报警，参数报警级别可调

(3)具备报警集中设置功能

(4)具备血液动力学、药物计算功能

(5)支持≥1000 小时趋势数据的存储与回顾功能

（6）具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于 5 种工作模式

（7） 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

（8）具备网络通信功能，实现中央站的集中监护

（9）配备一块高能锂电池，工作时间可达 4 小时

（10） 支持监护仪系统日志的向 U 盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

- ★4.设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件：

临时起搏器+电池主要技术参数

1.起搏模式：AAI，AOO，VVI，VOO ；

2.其他起搏模式：快速心房起搏（RAP）；

3.起搏频率：30-200ppm ；

4.RAP频率：80-800ppm ；

5.输出波形：恒定电流-方波 ；

6.输出脉冲幅度：0.1-25mA ；

7.脉冲宽度（固定）：1.5ms±10% ；

8.感知灵敏度：0.4-20mV ；

9.输入阻抗：40000Ω

10.空白期：200ms +5/-30ms -起搏发生后； 120ms +2/-30ms -感知发生后；

11.频率上限（非RAP）：230ppm

12.开机额定值：起搏模式：AAI/VVI，频率：80ppm，输出脉冲幅度：10mA，脉冲宽度（固定）：1.5ms ；感知灵敏度：2.0mV，RAP频率：320ppm ；

13.屏幕显示：有屏幕显示

14.显示参数：心率、心室输出、模式、电池状态

15.指示灯：心室起搏感知指示灯

16.自检功能，开机自检，60秒无操作自动锁定，更换电池期间保持30秒供电

17.电池类型：两节IEC LR6型（AA型）1.5V碱性电池（金霸王MN1500、Eveready E91或等效电池）

18.电池使用寿命：最短7天，如果频率是80ppm，并且所有其他参数值都是额定值，脉冲幅度越大，频率越高，电池使用寿命就越短；设备使用年限不低于7年；

19.取出电池后的运行，通常在以下条件下为30s，频率最高为80ppm，背光已关闭；

20.自动功能：空白期自动反应；噪声反应

21.安全性：电除颤保护、静电保护

22.标准及认证：此临时起搏器符合IEC 60601-1要求；尺寸：高度：20.27cm±10%，宽度：6.68cm±3%，深度：4.14cm±4%，重量（包括电池）：499g最大值；温度：操作：10℃到40℃，储存温度（不包括电池）：-40℃到70℃；湿度（储存）：＞80%且≤95%（温度为 40℃），风干48小时后使用，≥10%且≤80%（温度为40℃），适用于立即使用

23.其他，起搏感知状态栏、锁屏功能、电池取出后持续工作30s、LED背景灯、时间违规/警告工作30s、LED背景灯。

- ★24..设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。