大庆市人民医院洗消机设备采购项目招标公告（第三次）

一、项目编号：RMYYYX2508

二、项目名称：洗消机设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证 |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表 |  |
| 15 | 产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 17 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 18 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 技术需求及数量：见附件

- 投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年2月28日至2025年3月4日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年3月7日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：   0459-6612940

大庆市人民医院

2025年2月27日

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗消机 | 消化科 | 5 | 2 |  |

洗消机主要技术要求（双缸）

1.消毒剂储存箱容量≥12L。

2.适酶储存箱容量≥2.5L。

3.酒精储存箱容量≥1L。

4.测漏压力传感器:采用进口压力传感器,并提供产地证明文件。

5.电磁阀:采用进口电磁阀,并提供产地证明文件。

★6.排水装置:采用泵强制排水的方式,非重力排水。

★7.水过滤器:设置3级水过滤器,过滤精度分别为1.0um,0.45μm和0.2μm,并提供生产厂家证明文件。

8.清洗液、酒精计量装置:采用蠕动计量泵,计量精度≤1%。

★9.每次处理镜子数量:≥4条软式内镜。

★10.全程清洗消毒时间:戊二醛:20-23分钟,邻苯二甲醛:15-18分钟,过氧乙酸:15-18分钟。

★11.测漏功能:采用全程适时内镜测漏监控装置;若内镜存在微小泄露,设备持续提供正压,程序结束后提示;若内镜存在大泄露,在接触液体前强制退出并报警。

12.消耗水量:每清洗消毒循环水耗量25-40L。

13.自身消毒功能:不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒。

14.加强消毒功能:延长消毒时间,可用于阳性传染病人检查后的内镜,强化消毒效果。

15.软镜内通道循环泵:设有独立的内镜管腔增压泵,能够持续洗消注气、注水管腔,活检、吸引管腔,辅助送水管腔和抬钳器管腔等。

★16.内管腔增压泵压力监测:通过可视化窗口,可直观的检测内管腔增压泵压力状况,确保内镜清洗消毒合格。

★17.空气干燥功能:可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔,也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果。

18.酒精干燥功能:具备。

19.内镜内腔清洗接头:可提供奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头。

★20.双级旋转喷淋清洗:设有底部和顶部两级旋转喷淋装置,消除槽内清洗死角。

- 21.消毒剂加热:可对消毒剂自动加热并显示加热温度;独立消毒剂加热控制系统。

- 22.消毒剂自动取样功能:通过独立的消毒液取样泵控制,可实现消毒液的自动取样。

23.消毒剂添加排放:设备自动对消毒液进行添加和排放。

24.全封闭消毒:洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构,消毒剂气味不向外泄露,最大限度保护操作人员健康。

25.无菌水漂洗:内置0.2um无菌水过滤器;消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗,避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。

26.具有:水压低报警,酒精不足报警,清洗液不足报警,消毒剂不足报警,消毒次数记录。

★27.过程数据打印:打印每一条内镜清洗消毒的过程数据:操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间,并提供打印样品扫描件。

★28.追溯系统采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接,实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理。

★29.控制系统:采用PLC控制。

- 30.中文触摸屏显示:具备≥5.0英寸彩色触摸屏显示,且显示屏位于设备正前方。

- ★31.设备状态颜色识别通过灯带颜色控制,显示设备不同状态,方便操作人员观察。

- 32.程序运行倒计时功能:精确的设备倒计时功能,便于观测程序剩余时间,方便操作人员协调内镜洗消工作。

- 33.具有一键启动功能。

- 34.显示屏显示内容:显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片。

- ★35.管理员权限设置:产品控制系统设有三级权限设置;操作人员拥有一级权限,可完成日常洗消工作;管理员拥有二级权限,可进行程序参数调整;维护人员拥有三级权限,可更改设备内部参数。

- 36.自动门,可脚踢开门;避免手动开门后,拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染。

- 37.采用钢化玻璃门,可以清晰观察镜子的清洗消毒情况。

- 38.防夹手功能采用防夹手门胶条,关门过程中若受到障碍,门自动弹起并报警提示。

- 39.管路材质证明:采用进口经FDA认证的食品级软管,并提供认证证书和报关单。

- ★40.消毒效果检测报告:提供第三方权威机构出具的产品与使用循环型消毒剂(戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸)的消毒效果检测报告。

- ★41.提供报告:提供卫生安全评价报告,提供电气安全性能检测报告,提供电磁兼容报告。

- 42.外形尺寸:1180mm±10mm(L)x760mm±10mm(W)x1050mm±10mm(H)。

- 43.设备功率:≤3.0KW。

- ★44.设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。