大庆市人民医院心脏搭桥器械包医疗设备采购项目招标公告

- 项目编号：RMYYYX2516

- 二、项目名称：心脏搭桥器械包医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证 |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表 |  |
| 15 | 产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 17 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 18 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年2月28日至2025年3月4日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年3月5日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏搭桥器械包 | 胸外科 | 32 | 1 | 37件 |

大庆市人民医院

2025年2月27日

附件：

心脏搭桥器械包主要技术参数

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ★1 | 显微平头冲洗针 | 60×2，直 | 1 | 把 | 1.长度60mm，头宽2mm，直头。 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★2 | 显微平头冲洗针 | 60×3，直 | 1 | 把 | 1.长度60mm，头宽3mm，直头。 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★3 | 手术刀柄 | 155，直型 | 1 | 把 | 1.长度155mm，直头。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★4 | 精细剪 | 180，弯，宽头，镶片 | 1 | 把 | 1.长度180mm，弯，宽头。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.器械外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★5 | 显微持针钳 | 210×0.8，直型，自锁，镶金钢砂 | 1 | 把 | 1.总长210mm，头宽0.8mm，头端镶嵌金刚砂，直头，高尔夫手柄，簧片，带锁扣。 2.与患者间接接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★6 | 显微持针钳 | 210×1.0，直型，自锁，镶金钢砂 | 1 | 把 | 1.总长210mm，头宽1.0mm，头端镶嵌金刚砂，直头，高尔夫手柄，簧片，带锁扣。 2.与患者间接接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★7 | 显微持针钳 | 210×1.2，直型，自锁，镶金钢砂 | 1 | 把 | 1.总长210mm，头宽1.2mm，头端镶嵌金刚砂，直头，高尔夫手柄，簧片，带锁扣。 2.与患者间接接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★8 | 外科牵开器 | 28，血管 | 1 | 把 | 1.长度28mm，头部3×3齿。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★9 | 外科牵开器 | 38，血管 | 1 | 把 | 1.长度38mm，头部3×3齿。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★10 | 探针 | 190×Φ1，血管 | 1 | 把 | 1.总长190mm，头部直径1mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用钛合金材料。 3.表面氧化处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★11 | 探针 | 190×Φ1.5，血管 | 1 | 把 | 1.总长190mm，头部直径1.5mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用钛合金材料。 3.表面氧化处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★12 | 探针 | 190×φ2，血管 | 1 | 把 | 1.总长190mm，头部直径2mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用钛合金材料。 3.表面氧化处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★13 | 显微止血夹 | 54，弯头，横齿，反力式 | 1 | 把 | 1.长度54mm，横齿，弯头，反力式，夹持力80g。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★14 | 显微止血夹 | 54，弯头，1×2凹凸齿，反力式 | 1 | 把 | 1.总长54mm，1×2 DeBakey齿，弯头，反力式，夹持力80g。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★15 | 主动脉侧壁钳 | 200×40 | 1 | 把 | 1.总长200mm，头部弯曲后深度40mm，1×2 DeBakey齿，弯柄。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★16 | 主动脉侧壁钳 | 200×47 | 1 | 把 | 1.总长200mm，头部弯曲后深度47mm，1×2 DeBakey齿，弯柄。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★17 | 胸腔镊 | 195×1.5，凹凸齿，镶片，无损伤 | 1 | 把 | 1.总长195mm，头宽1.5mm，1×2无损伤齿，头部镶硬质合金片。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★18 | 胸腔镊 | 195×2，凹凸齿，镶片，无损伤 | 1 | 把 | 1.总长195mm，头宽2mm，1×2无损伤齿，头部镶硬质合金片。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★19 | 钛夹钳 | 190，小号 | 1 | 把 | 1.总长190mm，夹持小号钛夹，指圈式，柄部黄色。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★20 | 钛夹钳 | 190，中号 | 1 | 把 | 1.总长190mm，夹持中号钛夹，指圈式，柄部蓝色。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★21 | 钛夹钳 | 190 | 1 | 把 | 1.长190mm，柄部红色。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★22 | 胸腔镊 | 210×1.2，直，无损伤 | 1 | 把 | 1.总长210mm，头宽1.2mm，直头，1×2凹凸齿，圆柄滚花。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★23 | 胸腔镊 | 210×1.8，直，无损伤 | 1 | 把 | 1.长度210mm，直头，头宽1.8mm，1×2 DeBakey齿，滚花柄。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★24 | 胸腔镊 | 210×1.8，弯，无损伤 | 1 | 把 | 1.长度210mm，弯头，头宽1.8mm，1×2 DeBakey齿，滚花柄。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★25 | 显微镊 | 210 ×Φ1，直型，环形，镶金钢砂，圆柄 | 1 | 把 | 1.总长210mm，环形头直径1mm，头端镶有金刚砂涂层，直头，圆柄滚花。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★26 | 显微镊 | 210 ×0.6，直型，圆柄 | 1 | 把 | 1.总长210mm，头宽0.6mm，直头，圆柄滚花，平台。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★27 | 心脏手术剪 | 180×45° | 1 | 把 | 1.长度180mm，头部右侧45°弯曲，刃面镶有合金片，指圈一片镀金、一片镀黑。 2.与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★28 | 心脏手术剪 | 180×125°，指圈 | 1 | 把 | 1.长度180mm，头部角度125°，刃口13mm，刃口一侧镶嵌TC钨钢硬质合金，金指圈。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★29 | 心脏手术剪 | 180×90°，指圈 | 1 | 把 | 1.长度180mm，头部角度90°，刃口13mm，刃口一侧镶嵌TC钨钢硬质合金，金指圈。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★30 | 显微止血夹 | 56，弯头，横齿，反力式 | 1 | 把 | 1.长度56mm，横齿，弯头，反力式，夹持力80g。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★31 | 显微止血夹 | 56，弯头，1×2凹凸齿，反力式 | 1 | 把 | 1.总长56mm，1×2 DeBakey齿，弯头，反力式，夹持力80g。 2.与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★32 | 血管钳 | 100×43×90°，阻断型，1×2齿 | 1 | 把 | 1.总长100mm，弯90°，阻断型，1×2齿。 2.与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★33 | 主动脉阻断钳 | 150，弯 | 1 | 把 | 1.长度150mm，头宽3mm，头厚2mm，头弯角度60°，头弯高度28mm。 2.与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★34 | 主动脉阻断钳 | 160，弯 | 1 | 把 | 1.总长160mm，头宽3.8mm，角弯35°，弯高20.4mm。 2.与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| - ★35 | 显微持针钳 | 210×1.0，弯型，自锁，镶金钢砂 | 1 | 把 | 1.总长210mm，完全闭合头部宽度为1mm，头部为弯形。手柄内侧有自锁装置，簧片镶金刚砂处理。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| - ★36 | 显微镊 | 210×0.4，弯型，平台，镶金钢砂，圆柄 | 1 | 把 | 1.总长210mm，弯头，头宽0.4mm，头部平台，镶金钢砂，圆柄。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。 |
| - ★37 | 专用器械盒 |  | 1 | 把 | 450mmx250mmx100mm |
| - ★38 | 上述37类器械生产日期为2024年6月以后。 |  |  |  |  |

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效。