大庆市人民医院医用风冷无油空气压缩机医疗设备采购项目招标公告（第三次）

- 项目编号：RMYYYX2513

- 二、项目名称：医用风冷无油空气压缩机医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表（提供佐证材料） |  |
| 15 | 所投产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 17 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 18 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 19 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年3月11日至2025年3月13日。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年3月14日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用风冷无油空气压缩机（正压） | 口腔科 | 11 | 1 |  |

附件2：(包二)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用风冷无油空气压缩机（负压） | 口腔科 | 8 | 1 |  |

大庆市人民医院

2025年3月10日

附件：

# 医用风冷无油空气压缩机（正压）

# 主要技术参数

一、设备用途：用于医院牙科治疗设备、技工室设备及其他相关设备的动力气源。

二、数量：适用≥8 台牙科椅位

三、工作条件

1.环境条件：

(1)环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃

(2)相对湿度：≤ 70%

(3)大气压力：86 ～ 106Kpa

(4)通风流量 ≥0.11 m3/sec

2.电源条件

(1)额定电压：3相 380V±10%

(2)频率：50Hz

(3)额定功率：2.2 KW

3.工作时间：100% 连续工作

四、结构形式：

一体式结构，4气缸的空气压缩机头，在压缩机泵头与储气罐之间置有先进的隔膜式空气干燥器，能够提供持久连续及恒定湿度的无油干燥洁净空气，且具有多重电路保护的压力电器控制器。

- 五、技术参数

1.输出流量：在0.5 MPa输出压力时，258 L/min；

- 2.4气缸无油空压机头，无油润滑，免维护；

- 3.转速min-1：1440-1700；

- 4.压力开关启/闭压力设置：6.0/7.8bar；

- 5.安全阀工作压力：10bar；

- 6.马达保护开关设定：4.4-5.0（A）；

- 7.8bar下电流消耗：4.4-4.8（A）；

- 8.储气罐容量：50 L，内壁具有含银离子的抗菌防锈涂层；

- 9.高级膜式干燥器，压力露点为5 ℃；

- 10.带有进气精细过滤器，过滤率为99.998%；

- 11.噪音水平：不大于75 dB(A)；

- 12.交流3相，380V，50Hz, 2.2 kW；

- 13.外形尺寸（H×W×D）：76×74×52 cm；

- 14.重量：82 Kg。

★六、设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件：

医用风冷无油空气压缩机（负压）

# 主要技术参数

一、数量：能满足≥8台牙科治疗椅位的电动负压抽吸使用。

二、设备用途：用于牙科治疗设备在作钻牙等的治疗时，吸取喷雾、唾液、血液及小颗粒时的抽吸动力源，同时具有分离水气及自动排放功能。

三、工作条件

1.环境条件

（1）环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃

（2）相对湿度：≤ 70%

（3）大气压力：86 ～ 106Kpa

（4）通风流量 ≥0.10 m3/s

2.电源条件

（1） 额定电压：三相 380V±10%

（2））频率：50Hz

（3）额定功率：2KW

（4）工作时间：100% 连续工作

四、结构形式

抽吸系统可产生约1200升/分钟的抽吸量，负压的产生以及要抽吸口腔治疗混合物同时分离，均有一个坚固的驱动轴来实现，创新的2级分离系统，泡沫兼容性高。

五、技术参数

1.液体处理量：最大24 L/min，可处理含70%泡沫液体，并可同时处理痰盂下水；每分钟可抽吸1200L汽雾量。

- 2.电机转速：2860 r/min，一体化组合式湿抽结构（即抽吸泵与分离器同轴）；

- 3.100%连续工作制，即使有大量液体进入也不发生停机保护；

- 4.具有均衡负压装置；

- 5.旁路气阀设定约170mbar；

- 6.具有多重电路保护功能电器控制器，带自动延时关机功能；

- 7.噪音水平：不大于66 dB(A)

- 8.额定电流：3.8A

- 9.启动电流：43/25A

- 10.熔断器类型：IP44

- 11.外形尺寸（H×W×D）：55×42×41 cm。

- 12.安全类型：IP44

- 13.保护等级：I

- 14.马达保护开关：6.3/4A

- 15.重量：约32Kg

- 16.真空管连接：50mm(外径)

- 17.排气连接：50mm(外径)

- 18.废水连接：20mm(外径)

★六、设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。