大庆市人民医院血液回收机及配套耗材

采购项目招标公告

- 项目编号：RMYYYX2521

- 二、项目名称：血液回收机及配套耗材采购项目

三、采购方式：竞争性磋商

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表（提供佐证材料） |  |
| 15 | 所投产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 17 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 18 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 19 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年4月1日至2025年4月10日（法定节假日除外）。上午9:00-11:00；下午13:30-16:00。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年4月11日下午1:30 ，门诊多功能厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

附件：1.采购需求采购需求一览表

2.评标细则

大庆市人民医院

2025年3月31 日

| 序号 | 项目名称 | 使用科室 | 参照规格型号或参数 | 预算单价 （元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液回收机 | 麻醉科 | 详见采购需求 | 380000 | 1 |  |
| 2 | 一次性使用血液回收耗材 | 麻醉科 | 225ml | 1200元 | 按实际使用数量 |  |
| 3 | 一次性使用贮血滤血器 | 麻醉科 | FCR-3000F型 | 210元 | 按实际使用数量 |  |

(包一)

附件1:

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液回收机 | - ★1.适用范围：自体血液回输机能对自体同源的血液进行抗凝收集、清洗及回收等程序，将回收的红细胞保存到血袋中，以备回输给患者，适用于各类手术。 - ★2.具有多种操作模式：自动模式、手动模式。 - ★3.界面显示：触摸显示屏，图文数据显示，中文操作界面，便于操作。 - 4.具有外置显示屏及独立控制系统。 - ★5.具有＞1个蠕动泵。 - ★6.无残留原血功能，洗净更彻底，产科应用更安全。 - 7.具有高性能处理系统。 - 8.软件具有更高更多样化的升级空间，功能强大。 - 9.具有内置安装指导系统。 - 10.内置常见故障排除系统。 - 11.自体血液常规处理时间：3-5分钟/周期。 - ★12.紧急模式血液处理时间：＜1min快速回输。 - 13.设备内置打印机，打印病人数据长久保存。 - 14.内置USB数据及存储输出功能，可储存超上万例手术数据。 - 15.设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作。 - ★16.红细胞回收率：≥95% - 17.回收后血球压积：≥55% - 18.离心机转速：2000-5650转/分。 - 19.蠕动泵流量：0-1000ml/分。 - ★20.血液成分分离功能。 - 21.具有气泡检测功能。 - 22.具有防红细胞流失自动调节功能。 - 23.具有红细胞血层检测功能。 - 24.具有预冲功能，可动态增加。 - ★25.具有自动启动进血功能。 - 26.具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护。 - 27.具有提示排废液功能、废液袋容量检测提示功能。 - 28.具有血液洗净度检测功能。 - 29.具有离心井盖锁检测功能。 - 30.开机自检功能。 - 31.抗颠簸摇摆功能：可以满足车载条件下机器正常工作。 - ★35.设备生产日期为2024年8月以后。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 耗材 | - 在所投标的设备上使用，用于患者的血液回收，耗材具备有效医疗器械注册证。 - 分离杯具有：225毫升、125毫升两种规格，满足成人、儿童使用。 - 成品血袋的各管路上，均应配备管路夹。 - 清空管路上应配有螺纹堵头，避免耗材拆卸时发生污染。 | 按实际需求量 | 套 |  |

备  注：

1.《采购需求一览表》及《评标细则》所列内容为采购人所提采购需求，投标人应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.采购需求标注“★”的参数为实质性参数,如有任何一条不满足，取消评标资格,非“★”参数如有3条以上不符（含3条）则取消评标资格），投标人必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

3.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

4.经评审合格的投标文件，评标小组按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐1-3名中标候选人。排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“投标报价”得分高的优先；仍相同时，“技术标”得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.质保期及售后服务：

- （1）质保期1年。

（2）售后服务：质保期免费提供售后服务和技术支持

附件2：

评标细则

一、评审原则

1.合法、合规原则。

2.公平、公正、科学、审慎、择优原则。

3.高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

二、评审分值分配（满分100分）

1.技术标（27分）

2.商务标（23分）

3.报价标（50分）

4.评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

- （1）技术标评审内容及标准（27分）

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 耗材参数 | 9分 | - 1.在所投标的设备上使用，耗材具备有效医疗器械注册证；省医保平台挂网产品。（3分）。 - 2.分离杯具有：225毫升、125毫升两种规格，满足成人、儿童使用（2分）。 - 3.成品血袋的各管路上，配备管路夹（2分）。 - 4.清空管路上配有螺纹堵头，避免耗材拆卸时发生污染（2分）。 |
| 产品规格 | 3分 | 试剂与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表 |
| 培训方案 | 3分 | 供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包含以下内容（1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。 |
| 调试和验收方案 | 3分 | 评标小组根据投标人提供的调试和验收方案进行评审，（1）含调试内容及标准（2）验收制度（3）验收流程方案，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。 |

- （2）商务标评审内容及标准（23）

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 合作情况 | 6分 | 业绩合同签订时间应自开标之日起上推两年内，签订同类产品供货合同的，有一项加2分，加满6分为止。（投标文件中须提供业绩合同，签订时间以业绩合同为准，复印件或扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间，并加盖供应商公章；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方加盖公章的证明复印件或扫描件。否则，不得分） |
| 维修便利性 | 5分 | 评标小组根据投标人提供的维修便利性情况，进行综合评分。 (1)6（含）内小时到达现场并按要求完成维修服务，得5分； (2)6（不含）-24（含）小时到达现场并按要求完成维修服务，得3分； (3)24（不含）-36小时到达现场并按要求完成维修服务，得1分； (4)未提供不得分。 |
| 供货、安装实施方案 | 3分 | 针对本项目特点与供货期要求，供应商编制供货安装方案（1）安装进度计划（2）人员安排、人员管理措施（3）安装设备、现场保护，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 3分 | 针对本项目特点与售后服务要求，供应商编制售后服务方案。（1）建立完善的售后服务管理体系，包括客户服务中心，技术支持团队及备件备件供应。（2）服务承诺（3）维护保修内容与范围，客户回访等每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。 |
| 售后服务专业人员 | 3分 | 对供应商针对本项目配备专业的售后服务人员，有具体的人员名单、联系电话等得3分，未提供不得分。 |
| 售后服务时间 | 3分 | 承诺设备免费保修1年得1分，每增加1年得1分，最多得3分。 |

（3）报价标评审内容及标准（50分）

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备投标报价 | 40分 | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |
| 耗材投标报价 | 10分 | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |