大庆市人民医院双能X射线骨密度仪租赁项目招标公告

一、项目编号：RMYYYXK2502

二、项目名称：双能X射线骨密度仪租赁项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表（提供佐证材料） |  |
| 15 | 所投产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 17 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 18 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 19 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、租赁服务要求

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 数量 | 租赁时间 | 预算总价 （万元） | 采购方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双能X射线骨密度仪租赁项目 | 南院影像科 | 1 | 三年 | 35.625 | 竞争性谈判 | 第一次公示 |

注：第一年租赁价格≤12.5万元，第二年租赁价格≤11.875万元，第三年租赁价格≤11.25万元

七、具体参数要求：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年4月11日至2025年4月15日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院设备运行科

（四）资质审核科室：大庆市人民医院设备运行科。

（五）开标时间及地点：2025年4月16日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：

0459-6612009

大庆市人民医院

2025年4月10日

附件1：

| 序号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | X线源 |
| 1.1 | 双能X线发生方式 |
| 1.1.1 | 稳恒电压 |
| 1.1.2 | 脉冲式产生高，低双能X线 |
| *1.2 | 双能的峰值范围：高能≥100Kv；低能≥40Kv |
| *1.3 | 球管最大耐受电流≥5mA |
| 1.4 | 球管热负荷：≥3000 BTU/小时 |
| 1.5 | 球管冷却方式：完全油循环冷 |
| 1.6 | 扫描方式：连续直线全扇形束（非折返扫描） |
| 1.7 | 自动智能扫描: 无需预扫 |
| 2 | 探测器系统 |
| 2.1 | 探测器的种类为高分辨率多元陶瓷数字探测器 |
| *2.2 | 探测器个数：≥64个 |
| 3 | 扫描 |
| 3.1 | 开放式扫描床，床面可前后，左右移动。 |
| 3.2 | 床面尺寸：长度≥202cm；宽度≥80cm |
| 3.3 | 扫描台伸展面积 长度≥302cm; 宽度≥150cm |
| *3.4 | 最大有效扫描视野：长度X宽度≥195cm X 65cm |
| 3.5 | 扫描时间：正位腰椎或髋关节标准扫描模式≤30秒 ；全身≤280秒 |
| 3.6 | 精确激光定位灯 |
| 3.7 | 全套扫描定位器 |
| 3.8 | 扫描精度 |
| 3.8.1 | 活体腰椎或髋关节: ≤0.65% |
| 3.8.2 | 对仿人体腰椎质控模块扫描的精度：≤0.8% |
| 3.8.3 | 长期稳定性好，精度≤0.4% |
| 3.9 | 病人最大承重≥202公斤 |
| 3.10 | 扫描臂距离扫描床距离≥ 60cm |
| 3.11 | 工作噪音≤52.5dB |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |
| 4.1 | 正位脊柱扫描、评估 |
| 4.2 | 侧位脊柱扫描、评估 |
| 4.3 | 单侧股骨扫描 |
| 4.4 | 双侧股骨自动扫描、评估 |
| 4.5 | 全身BMD扫描，并可进行四肢、胸部、腹部单独区域分析测量 |
| 4.6 | 全身肌肉/脂肪成分分析，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量 |
| 4.7 | 自动WHO体重指数评估 |
| 4.8 | 人工关节置换后的自动扫描、评估 |
| 4.9 | 前臂自动扫描、评估 |
| 4.10 | 全身任意感兴趣区区域骨密度测量，分析 |
| 5 | 临床应用软件包 |
| 5.1 | 运行环境：WINDOWS 10 Professional Chinese Version |
| 5.2 | 骨密度仪中文操作软件 |
| 5.3 | 骨密度结果中文影像检测报告 |
| 5.4 | 骨密度及标准骨密度计算软件包 |
| 5.5 | NHANES 参照数据库 |
| 5.6 | ISCD国际临床骨密度仪协会分析报告系统 |
| 5.7 | 中国大陆人骨密度参考数据库 |
| 5.8 | 与前一次扫描结果对比分析 |
| 5.9 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） |
| 5.10 | 体重/种族差异校正软件 |
| 5.11 | T值和Z值分析软件 |
| 5.12 | 校准系统：含质量检测程序，QA态势分析及质检模 |
| 5.13 | 检测结果趋势分析软件 |
| 5.14 | 弯曲脊柱专用分析 |
| 5.15 | 扫描时自动对比该病人以往图像 |
| 5.16 | 中文多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测部位打印在一张报告上进行联合评估 |
| 6 | 计算机系统 |
| 6.1 | 主控计算机 |
| 6.1.1 | 电脑工作站双核3 GHz以上 |
| 6.1.2 | Win10 操作系统 |
| 6.1.3 | 内存：≥4GB |
| 6.1.4 | 硬盘：≥500GB |
| 6.1.5 | DVD±RW驱动器 |
| 6.2 | 显示器：≥19寸显示器 |
| 6.3 | 彩色打印机 |
| 7 | 校准 |
| 7.1 | 自动质控测试程序 |
| 7.2 | 外校准系统----仿真人体脊柱体模 |
| 7.3 | 有时时内校准系统，可不断地对人体骨骼组织进行不间断校准，保证数据稳定性。 |
| 8 | 售后服务 |
| 8.1 | 培训：专业培训师负责机旁操作培训，直至用户熟练使用为止。 |

功能配置清单

1双能X射线骨密度仪包括：

1.1高级扇形束扫描技术

1.2多探测器阵列扫描方法

1.3  64高分辨率多元陶瓷数字探测器阵列

1.4定位辅助引导扫描床

1.5时时连续内校准系统

1.6  C形臂单次扫描采集技术 - 独有的CT扫描采样

1.7交换脉冲式双能量（低能100Kv，高能140Kv）

1.8油冷却X线球管

1.9日常质控仿真人体脊柱体模

1.10可纵横移动的扫查床，电脑控制台

1.11脊柱正位扫描适配脚垫

1.12髋关节扫描适配定位器

2标准电脑配置：

2.1电脑工作站CPU 3 GHz以上

2.2  Win10 操作系统

2.3  500G 硬盘

2.4  4G 内存

2.5  ≥19寸惠普屏显示器

2.6惠普彩色喷墨打印机

3标准软件配置包括：

3.1 Hologic APEX for Professional中文操作软件

3.2自动通过/失败质量控制

3.3图像优化处理系统

3.4快速扫描管理

3.5具有直方图的OneTime自动分析

3.6自动定位髋关节

3.7重新定位/重新扫描功能

3.8与前一次自动扫描比较

3.9最新显著变化设置

3.10高级用户报告方案

3.11快速检查技术

3.12扇形束连续无折返扫查技术

3.13  OneTime™自动分析功能

3.14扫描分析功能包括：

3.15正位脊柱

3.16近端股骨

3.17双侧髋关节

3.18前臂/手

3.19弯曲脊柱分析

3.20低密度脊柱自动分析

3.21低密度髋关节自动分析

3.22定量形态测量学

3.23再次定位/扫描设定

3.24连续扫查影像比较模式

3.25自动质控评估

3.26统计分析及报告生成系统

3.27病人数据库管理系统

3.28  DICOM 接口

3.29在线标准参照值和用户自定义值

3.30趋势报告：自动生成变化速率、意义计算

3.31 NHANES 和人种参照数据库

3.32对上下步骤敏感的帮助功能

3.33医师帮助提示分析功能

3.34骨折危险指示

3.35参考数据库编辑功能

3.36通用感兴趣区分析功能

3.37计算机辅助骨折形态评估分析, 量化形态测量

4   科研型应用功能

4.1全身应用临床功能型（包括全身骨密度、体脂、骨骼肌含量测定）

4.2髋关节假体分析功能

4.3小动物分析应用功能

4.4快速椎体评估

4.5专利的腹主动脉钙化诊断评估功能

4.6专利的生物力学分析系统，包括：

横断面积

截面矩

屈曲率

颈干角

髋关节轴长