大庆市人民医院佳能16排CT球管采购项目采购公告

一、项目编号：RMYYYXK2506

二、项目名称：佳能16排CT球管采购

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

| 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- |
| 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
|  | 医疗器械注册证复印件 |
|  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证 |
| 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
|  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
|  | 开户许可证 |
|  | 法人代表授权书 |
|  | 法人代表身份证复印件 |
|  | 投标代表身份证复印件 |
| 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 技术规范偏离表 |  |
| 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

- 投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年8月5日至2025年8月7日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：上交企业资质（电子或纸质版）0459-6612937。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院备运行科。

（五）开标时间及地点：2025年8月8日上午8：30，机关四楼学术报告厅。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话：

0459-6612937       0459-6612089

大庆市人民医院采购办

2025年8月4日

附件1：

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 规格型号 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳能16排CT球管采购 | 北院影像科 | 佳能4兆球管 | 59.8万元 |  |

1.阳极热容量：4.0MHU

2.焦点尺寸mm（双焦点）：小焦点：0.9×0.7mm ；

大焦点：1.4×1.4mm。

3.最高管电压：140KV。

4.最大管电流：400mA。

5.阳极冷却率：864KHU/min。

6.管套最大冷却率：340KHU/min。

7.油路冷却系统输入电压：200V 交流。

8.工作温度范围：5到40摄氏度。

9.油冷保护温度：油温达到85摄氏度时，油路保护开关打开，球管自我保护。

10.X线球管及热交换系统总重：67kg±4kg。

11.储存和运输温度要求范围：-20到75摄氏度。

12.表面制成材料：表面铼钨合金。

13.保修服务：

CT球管自安装完成验收之日起比例保证曝光10万次或1年（先到为准）。曝光5000次之内出现故障无偿更换球管。球管曝光大于5000次不足10万次，按照曝光次数比例折价补偿，比例折价补偿方式：（1）在院方购买下支球管的价格上比例折价补偿，购买价格：（球管曝光次数/10万次）*球管总价；

（2）如院方放弃从投标方继续购置球管，则投标方按下述比例扣除所使用的费用及税费后，退还剩余货款给甲方，{（10万次-球管曝光次数）/10万次}*球管总价。

14.投标方负责球管运行的定期校准和保养工作，当球管出现故障时，30分钟内做出电话响应，3小时内到达设备现场进行检修。