大庆市人民医院准分子激光角膜屈光治疗仪维保单一来源公告

一、项目编号：RMYYYXK2508

二、项目名称：准分子激光角膜屈光治疗仪维保采购项目

三、采购方式：单一来源

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维保供应商资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 3 |  | 开户许可证 |
| 4 |  | 法人代表授权书 |
| 5 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 6 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 7 |  | 所投产品逐级授权 |
| 8 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 9 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 10 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 11 | 技术规范偏离表 |  |
| 12 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 13 | 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 14 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

- 投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年8月13日至2025年8月15日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：现场或微信报名

（四）资质审核科室：大庆市人民医院设备运行科

（五）开标时间及地点：2025年8月19日上午8：30，机关四楼学术报告厅。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：   0459-6612937      0459-6612089

大庆市人民医院

2025年8月12日

附件1：(包一) 附件1：

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 规格型号 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准分子激光角膜屈光治疗仪维保 | 眼科 | AMARIS 500C | 29万元/年 | 本次招标有效期三年； 合同一年一签 |

1、保修类别：整机全保

2、报修渠道：有客户服务电话（24小时）或二维码。

3、响应时间：≤2小时（工作日），48小时内到场（非不可抗力除外）

4、开机率：95%以上（每年365天计算）。

5、服务资格必须取得设备生产厂商的授权认证（提供证明文件），具备售后服务资格与能力，具有经原厂培训的工程师，能提供相关技术支持。

6、所供维修备件为原厂检测合格备件，以保证设备的稳定性。

7、技术服务具备专业维修工具、仪器，定期经由原厂或国家专业检测机构校准认证。

8、技术服务合法获得、使用有效的原厂密码文件以快速解决相应故障。

9、提供原厂研发部门和工厂的技术支持，保证设备的各方面性能质量达到厂家的标准。

10、每年2次PMMA手术安全评估测试，确保设备符合原厂技术参数。

11、维保期内，确保设备满足TSC技术安全有效，保障基于TSC安全前提下，免费提供Credit file服务。

12、合同期限内提供标准的软件升级，确保设备的系统更新，可使设备处于最优状态。设备故障配件免费更换。

13、提供手术方案及疑难病例解决等相关的临床支持。

14、提供临床应用培训，尤其在更换或增加新医护人员情况下。

15、按照产品技术手册的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并予以记录，及时进行分析、评估，确保设备处于良好状态，保障使用质量，建立维修维护档案。

16、提供每年的详细服务报告。

17、国内具有备件库（提供证明资料或承诺函）

18、具有维修资质的专业技术团队（提供证明资料或承诺函）