大庆市人民医院彩超租赁项目采购公告

一、项目编号：RMYYYXK2516

二、项目名称：彩超租赁项目
三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	供应商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年11月21日至2025年11月25日，法定节假日除外。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话：   0459-6612937     

                                     大庆市人民医院  

                                      2025年11月20日

附件1：(包一)

	序号
	项目名称
	使用科室
	设备数量
	预算单价
	租赁时间

	1
	彩超租赁
	南院超声科
	2
	3万元/台/月
	9个月


一、名称：彩色多普勒超声诊断仪（妇产专用机）
二、设备用途：
妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织、小器官、外周血管、肌肉骨骼、TCD等各科系病例诊断、疑难病例会诊和临床科研等极具价值的智能化超高端彩色多普勒超声诊断系统
三、主要规格及系统概述：
1.彩色超声诊断仪：
1.1要求提供中国境内生产设备
1.2显示器≥21.5寸高清LED显示器，分辨率≥1920×1080。可以上下升降、左右旋转
1.3具备≥13.3”寸彩色触摸控制屏，用户可随意调整触控屏上各种功能及参数的位置，功能菜单均可在触摸屏上实现操作
1.4可以电动控制操作面板的升降、旋转
1.5装有多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入
1.6数字化通道数≥16000000
★1.7系统动态范围：≥360dB
1.8二维灰阶成像及分析单元
1.9彩色多普勒显示及分析单元
1.10能量多普勒显示及分析单元
1.11脉冲多普勒显示及自动分析单元
1.12智能四维成像单元
1.13组织谐波成像单元，含组织谐波及智能谐波
1.14梯形扩展成像技术及矩形图像的偏转
1.15空间复合成像技术
1.16动态核磁成像技术，可以消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度，达到核磁图像效果，以满足不同组织对图像不同要求，≥5级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用。
1.17智能图像增强技术，可智能识别因强回声结构产生的声影区，并动态补偿以减少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪影等影响，这种宽动态范围成像，将低频图像、高频图像融合，提高声影区图像显示能力及分辨率。
1.18高清成像技术：具备对接收到的回波信号采用先进成像技术处理，得到真实的图像，还原在组织中线性传播的声波回波信号，从成像的根源解决了图像模糊难题。
1.19精细血流成像技术，通过精细血流成像技术能有效提高低速血流信号的检出以及细微血管的显示。
1.20立体血流显示技术，利用冯氏光照模型，更加直观的了解血流状况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系，可以与彩色血流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用。
1.21胎儿生长参数智能检测功能：基于DeepLearning深度学习算法，在图像上智能识别胎儿颅脑双顶径、头围、腹围、股骨、肱骨等主要结构并自动测量生长参数。
1.22胎儿心率自动测量功能，可自动识别频谱并自动测量及显示胎儿心率。
1.23双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像。
2.测量和分析部分
2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等
2.2腹部测量与分析
2.3产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示
2.4妇科测量与分析
2.5泌尿科测量与分析
2.6胎儿心脏测量与分析
2.7颈动脉测量与分析
2.8上下肢动静脉测量与分析
2.9小儿髋关节测量及自动分型
2.10肌肉骨骼测量
2.11小器官测量与分析
3.探头规格
3.1频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收
3.2支持3D及实时3D成像
3.3探头接口：激活成像探头接口≥4个，接口大小一致，全激活任意互换，2D及3D探头接口通用。
3.4探头接口采用最新无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探头插拔损伤几率，延长使用寿命。
3.5性能：超宽频带变频探头，频段及频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选择≥2种；中心频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调。
3.5.1单晶体凸阵探头：频率范围1-7MHz
3.5.2单晶体凸阵容积探头：频率范围1-8MHz
3.5.3腔内探头：频率范围2-11MHz
3.5.5配备3把探头
4.输入/输出信号：
4.1输入：USB3.0、DICOM、外部音频
4.2输出：HDMI、S-VHS、VGA、音频输出、USB3.0
4.3主机内置一体化USB接口≥6个
5.二维成像主要参数
5.1扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥38帧/秒
5.2扫描线：每帧线密度≥512超声线
5.3声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦
5.4接收方式：接收通道≥1600000，多路信号并行处理
5.5数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹
5.6回放重现：2D灰阶图像回放≥50s
5.7最大显示深度≥45cm
5.8增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，数码TGC≥10段增益补偿调节，在液晶触摸屏上可直接调节并存储。
5.9预设条件：针对不同的脏器检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节、常用所需的外部调节及组合调节。
6.频谱多普勒
6.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）
6.2最大测量速度：PW：血流速度≥11m/s，CW：血流速度≥19m/s
6.3最低测量速度：≤0.5mm/s
6.4显示方式：B/D、B/C/D
6.5多普勒电影回放：≥8192线
6.6零位移动：≥8级
6.7取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-20mm。
6.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV，DEV，TAP，RI，PI，S/D值
6.9支持胎儿心率的自动测量，无需进入产科软件包即可实现
6.10实时三同步功能，支持凸阵、线阵、相控阵探头
7.彩色多普勒
7.1彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式
7.2显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等
7.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比
7.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20°
7.5彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥30帧/s
7.6彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤1.2cm/s
8.一体化智能四维成像单元
8.13D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D
8.2多种三维显示模式，包括：表面模式(一般,柔和)透明模式(最大模式,最小模式,X线成像模式)亮度模式
8.3具备立体彩色、能量多普勒成像单元
8.4具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精确计算，并包括多种结果分析方式。
8.5具有观察不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合。
8.6具有3D立体图像编辑切割功能。
8.7具有CT立体成像形式，便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构。
8.8针对胎儿表面、骨骼、四肢、颅脑等进行成像设定，提高显示部位立体分辨率。
8.9可清晰显示低回声或液性暗区的立体结构。
8.10可以通过调节容积取样框的曲率弧度，提高容积图像的清晰度。
8.11具有三维成像独立特有的图像优化软件功能，并具备多种模式，可进行3D图像边缘锐化，显著提高图像对比度和分辨率，更清晰显示容积数据组织间区别。
8.12可进行肤色渲染，生成自然真实的3D图像，独立软件功能；使得穿透力和组织图像边缘得到增强，提高微小解剖结构的显现力。
8.13胎儿自动识别：胎儿面部前方经常由于手部等邻近结构的影响，得到清晰的胎儿面部图像，较为困难；使用胎儿面部自动识别技术可一键自动去除面部前方遮挡物，获得满意的胎儿面部容积图像。
8.14魔术擦：三维成像独立功能，可通过任意移动橡皮擦位置，逐层擦除不需要的信。不同于魔术剪，无需设定擦除区域，可任意移动橡皮擦位置。同时也可以快捷的恢复擦除的信息。简化了以往进行立体切割需要旋转的步骤。
8.15胎儿仿真成像技术：利用自然光的衰减系数，使三维图像更自然、更逼真，皮肤和组织的图像更加细腻丰富，有助于异常结构诊断的三维成像独有软件功能。
8.16先进的容积成像技术：容积成像时通过此技术可同时显示胎儿内外部结构，区分软组织和骨结构,能准确了解解剖结构，真实透视可视化，可用于胎儿骨骼系统、神经系统等异常辅助诊断，可以分辨气管。
8.17智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调。
8.18任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像，通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像。
8.19高级任意不规则形状体积计算功能,取样间距≤0.5mm，测量结果更加精确。
8.20镜像模式：同屏显示多方位的立体图像，除正面观，可同时观察到顶、左、右侧面观的容积成像。
8.21在多平面显示的基础上，增加了在参考平面上的另外两个参考面，帮助判断正常与异常的诊断及方位确定。
8.22多切面成像基础上,用户可同时看到与参考平面垂直的另外两个平面，不同于传统定位帮助中只能看到一个。
9.程序化操作流程
9.1多模态一键智能优化：
9.1.1通过一键操作迅速优化多种参数，可自动优化二维、彩色及频谱图像。
9.1.2通过一键操作迅速调整彩色及频谱取样框的位置及偏转角度，一键调整到最佳,更快更容易进行检查，减少漏诊。
9.2图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。
9.3测量放大功能：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域实时显示，提高测量数据获取的精确性。
9.4机器上具有耦合剂加热器装置，双档可调。
10.超声图像及病案管理系统：
10.1固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息
10.2系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，双硬盘结构，硬盘容量≥1T
10.3动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接查看图像
10.4具有图像存储与（电影）回放重现单元
11.售后部分
11.1从机器安装之日起计算，在租赁期内进行的售后服务不收取任何费用；
11.2对设备进行安装、调试；对设备使用方进行现场培训。
11.3设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场。


