大庆市人民医院精神压力与植物神经检测仪

医疗设备采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2551
二、项目名称：精神压力与植物神经检测仪
三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表 [实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页或产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年12月27日至2025年12月31日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：  0459-6612089  （采购办） 

0459-6612940 （医学装备科）

附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价（万元）
	数量
	备注

	1
	精神压力与植物神经检测仪
	体检中心
	30
	1
	


  大庆市人民医院   

2025年12月26日
附件：

精神压力与植物神经检测仪主要技术参数

★1.设备须具备NMPA核准的注册证，其产品适用范围须明确用于心率变异的测定，通过时频域分析结果，为诊断自主神经功能变化提供依据。

2.心电测量范围30-200bpm，采用常规的12导联或正交的弗兰克导联进行心电信号分析(提供检验报告)。

3.具备自动侦别心率指数功能，检测中如有异常值系统自动剔除异常心率，如检测指标不满足则系统自动延长检测时间以满足临床分析需求，提供样机实操视频文件。

4.检测模式检测时间模式具备30秒快速模式或3、5分钟检测模式，方便临床快速切换使用，提供样机实操视频文件。

★5.采集与存储：数据采集与存储上，无线采集终端内建5万笔以上储存空间，能在未连接电脑工作站情况下独立检测，提供样机实操视频文件。

6.操作便捷性：无线采集终端具备≥4.96寸LCD 电容式触控屏幕，支持按键启动，装置无线采集终端有实体按键可启动/取消测量，检测中支持智能音效提醒。
    7.无线采集终端: 具备多元的患者信息输入系统, 可通过采集器触摸屏输入，提高临床检测效率,可独立进行检测操作无需搭配工作站或笔记本电脑, 完成患者数据采集及存储, 方便医院科室在多种场景(如社区义诊ˎ病房巡查)下完成检测诊断需求。(需提供视频现场播放)
8.无线传输：设备采用医用蓝牙连接 , 能满足工作站直连设备, 操作人员无需自定义蓝牙配对程序，降低医疗操作风险,  同时提高医疗传输数据安全, 提供样机实操视频文件。

9.多产品连接：具备一拖多产品团体检测功能，具备同步信号传输，如传输中出现信号丢失可执行异步传输，将无线采集终端内存资料批量上传电脑工作站进行报告分析。

10.无线采集终端内置两组5200mAh高容量电池，可保证设备在离电状态能单独使用。

11.心率变异分析指标：检测指标包含心率变异分析时频域参数，包含心跳速率、正常R-R 间距变化（RRIV）、自律神经年龄、自律神经偏向、NN 间距标准偏差（SDNN）、均方根标准偏差（RMSSD）、自律神经总体功能（LF）、交感神经功能（LF%）、副交感神经功能（HF）与 R 波效度等数值显示，并提供图像化的治标落点分析和阴阳太极图，提供产品技术要求报告。

★12.植物神经分析指标：提供植物神经分析功能，提供交感神经与副交感神经的五阶分类图，并清晰表述交感神经与副交感神经的临床统计偏差指标(б),作为临床诊治的参考依据(提供范例报告)。

13.健康评估：具备个性化的亚健康心身健康评估 ≥ 16 种，系统可根据评估结果给与饮食，营养，运动，作息等四方面的个性化指导建议，提供诊断报告截图。

★14.报告自定义：可自定义设置报告建议内容，设置调整文字说明，提供软件截图。

15.数据分析对比：检测报告可以进行历史数据分析，能对比多次历史记录，并提供对比报告，提供软件截图。

★16.个性化模版：具备个性化模版设置，可提供医院设置检测标题，操作人员，医院LOGO与二维码图标添加，方便病情追踪与报告解读，提供软件截图。

17.隐私保护：软件报告具备个资隐秘模式，可以防止重要病患资料外泄。

18.台车材质：台车采用医用级抑菌材质，保证临床卫生性与耐用性。配置按压式抽屉，满足临床医疗物料储存需求。(提供实物照片证明)。

19.显示与打印：移动台车配备≥23.5寸高清彩色显示屏，方便用户在进行系统操作时及时查看报告审阅，同时具备打印功能，支持检测报告的即时打印工作。
    20. 腕部单导心电记录套件:可同步监测长时程心率变异分析, 作为病患长时程健康管理监测使用(可呈现心电记录)。

21.具备打印功能。
22.配置要求：

（1）终端采集主机：2个。

（2）末端采集线：2条。

（3）电极（电极夹 3 个）：2组。

（4）电源供应器：1个。

（5）数据传输线：2条。

（6）USB 接收器装置：1个。

（7）心率变异分析软件：1套。

（8）高级移动台车：1个。

（9）腕部单导心电记录器：1个。

23.设备生产日期合同签订日半年内。

备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。


