第一部分：评分细则：

| 评分因素 | 说明 | 分值 分配 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （25分） | 1、所投服务产品获得国家级政府机构颁发奖项（须提供相关证明材料）。 | 5 |
|  | 2、参与省级相关平台项目，并提供相关报道或政府网站截图为证。 | 5 |
|  | 3、近三年，所投服务生产/经营企业具有超过3家三级医院1年以上成功超长程动态心电监测服务（含遥测心电中央监护）运营案例，每家医院5分，最高15分。（提供中标通知书或者合同复印件） | 15 |
| 技术部分 （50分） | 1、心电工作站软件系统应具有独立的医疗器械注册证且明确做为中央监护使用（须提供有效的医疗器械注册证,注册证首页适用范围明确为医疗机构诊断与研究使用，否则不计分）。 | 5 |
|  | 2、心电遥测中央监护软件系统应具有独立的医疗器械注册证且明确做为中央监护使用（须提供有效的医疗器械注册证,注册证首页适用范围明确为心电遥测中央监护，否则不计分）。 | 8 |
|  | 3、遥测系统界面消息提示需具备：传输端设备网络连接断开；采集端设备网络连接断开；当前客户端互联网连接断开；传输设备低电量提示、采集设备低电量提示；心律异常事件提示等。 | 3 |
|  | 4、遥测系统具备心律异常事件提示功能，可通过软件界面文字和提示音进行提醒，软件应至少可以自动识别以下异常事件类型并进行自动提醒：房速、房颤、室速、室颤、长间歇。 | 3 |
|  | 5、心电工作站软件具备使用智能算法对心电图数据进行预处理、自动分析的能力、具备模板分析、特殊事件分析、散点图分析、房颤分析功能，心率变异性HRV和心率震荡HRT自动分析功能，具备Demix心电波形片段叠加分析功能。 | 3 |
|  | 6、心电工作站软件系统应具有信息系统安全等级保护三级或以上认证。软件系统网络安全等级保护评测综合得分不低于75分，云计算平台综合得分不低于90分。（须提供公安部门认证证明材料复印件及第三方测评评分报告复印件，缺项不计分） | 3 |
|  | 7、遥测系统不限制同时登录中央监护软件的终端数量，可以在病房护士站显示屏、医生办公室办公电脑、医生手机、平板电脑等多个终端同时登录。 | 3 |
|  | 8、遥测系统没有登录终端的地域限制，只要可以运行网页浏览器的终端设备，在接入网络的情况下，可以随时随地通过授权账号登录后查看数据。 | 3 |
|  | 9、遥测系统支持贴片式单导联（兼容多导联）心电图数据接入和显示，根据需求选择显示导联数量（多导联中，可选择任意两个导联），可账号总体设置参数值，也可根据患者情况进行个性化软件设置的调整。遥测系统支持对单个患者通道的参数调整：报警心率范围设置、报警长间歇时长设置、心电图显示增益设置。 | 3 |
|  | 10、单/多导联远程动态心电记录仪具有独立的医疗器械注册证（须提供有效的医疗器械注册证），具备完整数据自动无线传输的功能，须支持离线数据存储与续传、数据完整性校验，无需外接数据线、读卡器等人工操作。（提供注册证，缺项不计分） | 3 |
|  | 11、单/多导联动态心电记录仪使用可充电电池，减少环境污染。电池从0%至100%电量的充电时间大容量电池为1.5～2.0小时；电池允许的完全充放电次数不小于300次,单/多导联单次充电运行时间不少于3/14天，采样率：不低于250Hz。信号采样精度: 不低于16bits。外壳防护等级：IPX7，心率测量范围：30bpm～250bpm。（检验报告或说明书显示，缺项不计分） | 6 |
|  | 12、具备并提供独立的产品名称包含“穿戴式心电传感器”字样的医疗器械注册证及检验报告，采用无导线的贴片式设计，配套多导联心电记录仪使用。（须提供有效的医疗器械注册证及检验报告，缺失不计分） | 4 |
|  | 13、穿戴式心电传感器，细胞毒性≤1级，微生物指标：细菌菌落总数应不超过10cfu/g，真菌应不超过5cfu/g。致敏：无致敏反应（Magnusson和Kligman分级小于1级）。原发性皮肤刺激：原发性刺激指数（PII）不超过0.1。（提供检验报告，缺项不计分） | 3 |
| 服务部分 （15分） | 1、免费设备、耗材使用服务：中标服务商提供符合中标要求的超长程动态心电监测（含遥测心电监护）服务过程中涉及的软件、硬件等整套系统及耗材，具体参数见参数要求，软硬件设备无数量限制。 | 3 |
|  | 2、免费升级、维护、维修服务：中标服务商负责提供协议有效期内系统软件免费升级服务；采购人在使用过程中，出现系统软件或终端设备故障，可向中标商服务报修，中标服务商承诺系统软件故障2小时内远程响应，超24小时不能恢复正常使用的，中标商为采购人提供充足的备用设备；中标服务商服务期内需提供所有涉及的软件、硬件等整套系统的免费维修、维护等服务，维修、维护期内根据医院患者应用情况保证充足的服务设备数量供应。 | 2 |
|  | 3、免费数据安全、备份服务：中标服务商提供完善的网络安全服务，保障患者心电数据安全，包括：网络安全管理服务、数据备份与灾备服务等。 | 2 |
|  | 4、免费物流服务:中标服务商服务期内的硬件的维护、维修，耗材的邮寄等过程设及的物流运输服务等。 | 2 |
|  | 5、免费培训服务：中标服务商服务期内负责委派技术人员为采购人提供相关的技术支持以及人员培训，包括医院内的使用的医护人员的整个操作过程，包括软件的操作使用、硬件的佩戴、贴片的佩戴等，并建立微信群，专门的客服人员一对一的服务与问题解答。 | 2 |
|  | 6、免费增值服务：中标服务商协助采购人与下级医疗机构搭建超长程动态心电监测（含遥测心电监护）平台。 | 2 |
|  | 7、服务期内，超长程动态心电监测（含遥测心电监护）服务项目相关收费，随政府部门颁布的医疗服务价格波动，中标服务商结算服务费比例不变。 | 2 |
| 价格部分 （10分） | 以满足磋商文件要求且最终报价折扣最低的报价为评审基准价，其价格分为满分10分； 其他响应供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/响应报价折扣）×10%×100。 | 10 |

第二部分 项目说明及要求

一、项目名称

大庆市人民医院智能长时远程动态心电监测（含遥测心电中央监护）服务项目竞争性磋商。

二、项目说明

1．供应商不得对所投包内容分解后进行响应。

2. 带“▲”标注的产品及供应商所报含政府强制采购产品，若磋商文件未标记“▲”的政府强制采购产品，均应按照财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购节能产品。“节能产品政府采购品目清单”网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm

该项的认定以《国家节能产品认证证书》为准，开标时须提供该产品《国家节能产品认证证书》（证书须包含该设备型号所在的附件页）复印件并加盖供应商公章。

三、商务条件

1.服务期：3年，签订合同后15日内上线。

2.付款方式:签订合同后，甲方向乙方每个月根据实际发生清单据实结算。

四、技术参数及要求

一、项目用途说明：

依托智能长时远程动态心电监测系统，开展慢性心血管疾病患者的居家/社区康复；心律失常精准诊断、房颤筛查、心脏术后监测；心源性脑卒中排查；心源性晕厥原因排查；无症状房颤的高危人群筛查，以及房颤治疗后的长期跟踪；心动过缓/停搏的筛查、诊断、治疗跟踪；起搏器植入证据的捕捉；病房遥测心电监护。

二、配置规格、附件、零配件及专用工具等（可另加附页）：

该服务实现载体包含心电工作站软件、心电遥测中央监护软件、动态心电记录仪、穿戴式心电传感器等部分产品组成，为符合医疗服务法规，均需具备独立的医疗器械注册证。

三、服务要求（必须满足，否则无投标资格）

★1、免费设备、耗材使用服务：中标服务商提供符合中标要求的长程动态心电监测（含遥测心电监护）服务过程中涉及的软件、硬件等整套系统及耗材，具体参数见参数要求，软硬件设备无数量限制。

★2、免费升级、维护、维修服务：中标服务商负责提供协议有效期内系统软件免费升级服务；采购人在使用过程中，出现系统软件或终端设备故障，可向中标商服务报修，中标服务商承诺系统软件故障2小时内远程响应，超24小时不能恢复正常使用的，中标商为采购人提供充足的备用设备；中标服务商服务期内需提供所有涉及的软件、硬件等整套系统的免费维修、维护等服务，维修、维护期内根据医院患者应用情况保证充足的服务设备数量供应。

★3、免费数据安全、备份服务：中标服务商提供完善的网络安全服务，保障患者心电数据安全，包括：网络安全管理服务、数据备份与灾备服务等。

★4、免费物流服务:中标服务商服务期内的硬件的维护、维修，耗材的邮寄等过程设及的物流运输服务等。

★5、免费培训服务：中标服务商服务期内负责委派技术人员为采购人提供相关的技术支持以及人员培训，包括医院内的使用的医护人员的整个操作过程，包括软件的操作使用、硬件的佩戴、贴片的佩戴等，并建立微信群，专门的客服人员一对一的服务与问题解答。

★6、免费增值服务：中标服务商协助采购人与下级医疗机构搭建长程动态心电监测（含遥测心电监护）平台。

★7、服务期内，长程动态心电监测（含遥测心电监护）服务项目相关收费，随政府部门颁布的医疗服务价格波动，中标服务商结算服务费比例不变。

- 四、服务过程中涉及的软件、硬件和耗材资质的参数要求

- 1、心电工作站软件系统应具有独立的医疗器械注册证且明确做为中央监护使用（须提供有效的医疗器械注册证,注册证首页适用范围明确为医疗机构诊断与研究使用，否则不计分）。

2、心电遥测中央监护软件系统应具有独立的医疗器械注册证且明确做为中央监护使用（须提供有效的医疗器械注册证,注册证首页适用范围明确为心电遥测中央监护，否则不计分）。

3、遥测系统界面消息提示需具备：传输端设备网络连接断开；采集端设备网络连接断开；当前客户端互联网连接断开；传输设备低电量提示、采集设备低电量提示；心律异常事件提示等。

4、遥测系统具备心律异常事件提示功能，可通过软件界面文字和提示音进行提醒，软件应至少可以自动识别以下异常事件类型并进行自动提醒：房速、房颤、室速、室颤、长间歇。

5、心电工作站软件具备使用智能算法对心电图数据进行预处理、自动分析的能力、具备模板分析、特殊事件分析、散点图分析、房颤分析功能，心率变异性HRV和心率震荡HRT自动分析功能，具备Demix心电波形片段叠加分析功能。

6、心电工作站软件系统应具有信息系统安全等级保护三级或以上认证。软件系统网络安全等级保护评测综合得分不低于75分，云计算平台综合得分不低于90分。（须提供公安部门认证证明材料复印件及第三方测评评分报告复印件，缺项不计分）

7、遥测系统不限制同时登录中央监护软件的终端数量，可以在病房护士站显示屏、医生办公室办公电脑、医生手机、平板电脑等多个终端同时登录。

8、遥测系统没有登录终端的地域限制，只要可以运行网页浏览器的终端设备，在接入网络的情况下，可以随时随地通过授权账号登录后查看数据。

9、遥测系统支持贴片式单导联（兼容多导联）心电图数据接入和显示，根据需求选择显示导联数量（多导联中，可选择任意两个导联），可账号总体设置参数值，也可根据患者情况进行个性化软件设置的调整。遥测系统支持对单个患者通道的参数调整：报警心率范围设置、报警长间歇时长设置、心电图显示增益设置。

10、单/多导联远程动态心电记录仪具有独立的医疗器械注册证（须提供有效的医疗器械注册证），具备完整数据自动无线传输的功能，须支持离线数据存储与续传、数据完整性校验，无需外接数据线、读卡器等人工操作。（提供注册证）

11、单/多导联动态心电记录仪使用可充电电池，减少环境污染。电池从0%至100%电量的充电时间大容量电池为1.5～2.0小时；电池允许的完全充放电次数不小于300次,单/多导联单次充电运行时间不少于3/14天，采样率：不低于250Hz。信号采样精度: 不低于16bits。外壳防护等级：IPX7，心率测量范围：30bpm～250bpm。

12、具备并提供独立的产品名称包含“穿戴式心电传感器”字样的医疗器械注册证及检验报告，采用无导线的贴片式设计，配套多导联心电记录仪使用。（须提供有效的医疗器械注册证及检验报告，缺失不计分）

13、穿戴式心电传感器，细胞毒性≤1级，微生物指标：细菌菌落总数应不超过10cfu/g，真菌应不超过5cfu/g。致敏：无致敏反应（Magnusson和Kligman分级小于1级）。原发性皮肤刺激：原发性刺激指数（PII）不超过0.1。（提供检验报告，缺项不计分）

第三部分  附件

附件一：报价函

报 价 函

大庆市人民医院：

经研究，我们决定参加编号为xx的采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本三份。

2、如果我方的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，同时认可本次竞争性磋商文件中评审委员会选择成交供应商的方式和权利。

4、我们承诺，响应文件不存在复制、粘贴磋商文件主要规格技术参数的情况。

5、我方已详细检查所有响应文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我们同意按照竞争性磋商文件的要求，提供与递交响应文件有关的数据和资料。

7、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

基本户开户银行：

银行账号：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：                                    年   月   日

附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                     ，现授权委托              （单位名称）的           、       （姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加大庆市人民医院组织的本次磋商项目，全权处理磋商过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

附件三：报  价 一 览 表

报  价 一 览 表

项目编号：

供应商名称（公章）：            法定代表人或授权代理人签字：

单位：   元

| 医疗项目患者收费金额所报折扣（%） |  | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 总计 | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

注：1.供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），密封到一个信封里，现场与响应文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称。

2. 对于分多包的项目如果不填写所投包号,采购人有权视为无效报价。

年   月   日

附件四：响 应 偏 离 表

响 应 偏 离 表

项目编号：

供应商名称：（公章）               法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 产品名称 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日