大庆市人民医院关节镜系统及配套耗材
采购项目招标公告（第二次）

项目编号：RMYYYX2641
二、项目名称：关节镜系统及配套耗材
三、采购方式：院内竞争性磋商

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标耗材报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页和产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年6月27日至2026年7月3日（法定节假日除外）。上午8:30-11:00；下午13:30-16:00。

公示期至2026年7月6日。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：  0459-6612089  （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）
	序号
	采购项目
	使用科室
	参照规格型号或参数
	预算单价

（元）
	数量
	备注

	1
	关节镜系统
	骨外科
	详见采购需求
	580000
	1
	

	2
	一次性无菌关节刨刀
	骨外科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	

	3
	一次性无菌关节钻头
	骨外科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	

	4
	一次性无菌微创脊柱钻头
	骨外科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	

	5
	一次性使用无菌磨头
	骨外科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	

	6
	一次性无菌微创脊柱变向磨钻头
	骨外科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	


附件：1.采购需求一览表

2.评标细则
                    大庆市人民医院   

                     2026年6月26日
附件1:
采购需求一览表

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	关节镜系统
	一、关节镜及镜鞘
（一）关节镜








★1.规格尺寸：30°关节镜，视场角：≧105°，视向角：30°，工作长度：≧175mm，最大插入部外径（镜体外径Φ4mm），≥1支。
2.关节镜光学性能。






3.内窥镜的光学性能基本参数：



（1）设计光学工作距d0：≥10mm。

（2）视场角／(°)：≧105°。



（3）视向角／(°)：30°。




（4）视场中心角分辨力：3.55C/(°)。


（5）有效景深范围：3～100mm。




（6）在A标准照明体下的显色指数Ra：80。

（7）在D65标准照明体下的显色指数Ra：80。

（8）照明镜体光效ILeR：0.2。



（9）综合镜体光效SLeR：0.2。




（10）综合边缘光效SLe-Z：0.1。



（11）有效光度率DM：1453。




（12）单位相对畸变VU-Z的控制量：-0.25。

★4.可134°高温高压消毒。 


★5.关节镜和膝关节手术器械和UBE手术器械均为同一品牌。

（二）镜鞘    

1.直径6mm，工作长度≧175mm，穿刺锥直径4mm，工作长度≧180mm，≥1套。
2.配合性能：镜鞘与内镜管、闭孔器、穿刺针配合良好，进出镜鞘自如，不得有卡滞现象。


3.锁止性能：鞘套锁卡定位安全，可靠。

4.密封性能：水阀密封性能良好，用水压法检测，在1min内渗水不超过5滴。


5.外观：器械焊接部位应牢固，焊缝应平整，不得有虚焊、脱焊、堆焊的等现象。器械表面应光滑，平直，不得有明显的碰伤和划痕。

6.耐腐蚀性能：器械应有良好的耐腐蚀性能，应符合YY/T0149-2006中5.4b的规定。

二、医用监视器

1.规格：≧32英寸

2.电源：100V～220V、50\60Hz

3.功率：65VA

4.分辨率：1920X1080

5.宽高比（H:V）：16:9

6.频率：60Hz

7.对比度：1000:1 

8.显示亮度：450cd/m2
9.色彩：16.7M

10.响应时间：14ms

11.可视角度：178/178

12.数字放大功能

13.兼容其他品牌高清摄像系统

14.支持图文工作站信号输出

15.医疗白色塑料外壳，美观大方，抗电磁干扰能力强

16.具有红色系、宽色域，能显示出一般显示器无法呈现的高清色彩

★17.3mm高透亚克力面板覆盖，防水易清洁

18.适用于各类硬性内窥镜镜、软性内窥镜镜、电子镜等

19.输入接口：HDMI1、HDMI2、DVI、HD15、HD-PB、HD-PG、HD-PR、HDAU-OUT、HDAU-IN、USB、COMP

20.应用科室：外科、妇产科、五官科、骨科等科室的手术室、外科中心、门诊、诊疗室通用的医用专业级全高清显示器

三、医用内窥镜摄像系统

1.分辨率达到1200线（1920X1080P）

2.7寸彩色液晶屏触摸式智能控制，操作方便可靠

3.双白平衡控制功能(AWC)

4.具有7种内窥镜选择功能，满足不同科室临床应用

5.具有红蓝黄色彩调节功能，满足不同科室对色彩的要求

6.具有强光抑制功能

7.具有清晰度增强功能

8.具有防红溢出、高亮抑制等功能

9.具有纤维镜图像优化功能，使图像更清晰

10.具有U盘手术过程录制功能

11.摄像手柄4键具有15种功能选择

12.具有图像亮度20级可调功能，自动增益，微处理自动调节

13.电源电压: ～220V；50Hz；

14.功率: 45VA

15.最低照度≤3LUX

16.整机噪音：≤55dB

17.帧率:60帧/秒

18.信噪比：≥56dB

19.扫描方式：逐行扫描

20.具有图像高清冻结功能

21.具有DVI、HDMI、SDI等高清视频输出

22.摄像头防水等级可达IPX8级

23.连续工作不少于8小时

四、医用内窥镜冷光源

1.7寸彩色液晶屏触摸式智能控制

★2.灯泡寿命长，灯工作寿命≥40000小时，无需更换灯泡

★3.累计使用时间显示、单次手术时间数据显示 

4.灯额定功率不小于65VA，输出亮度相当于350W氙灯

5.手动调光，亮度调节连续可调，亮度有数值显示

6.开启即亮，没有开机延时

7.显示故障代码

8.可选择多功能光孔

9.光孔可选择各类硬镜和软镜品牌

10.光输出通道：单通道

11.温度低，不含红外线和紫外线

12.冷却方式风冷

13.电源～220V、50Hz

14.输入功率：不大于200VA

15.熔断器：2×F3AL/250V 

16.冷光源色温为3000K～7000K

17.整机噪声不大于55dB

18.光通量≥100LM(上限不计)

19.安全分类I类BF型

五、等离子手术设备

（一）性能指标和技术参数

1.切割消融模式：1-11档可调，精准细腻功率输出。

★2.凝固止血模式：1-11档可调。

3.消融时间：1-9秒，可预设，自动响应工作。

4.等离子激发时间：180ns，等离子效能快速输出。

5.电磁辐射：设备工作时射频信号对其它设备的干扰小于-30dbm。

6.工作温度：设备作用在组织上的温度为40-70°C。

7.设备输出功率：小于等于400W。

8.设备工作频率：100KHz。

★9.加强绝缘：应用部分对网电源，耐压值不得低于4800V。

（二）设备性能

1.识别检测功能：设备具备自动检测功能，刀头自动识别、断开报警功能。

2.双区状态显示：设备分双模式双区显示，图形化界面，设备工作时，有对应状态变化（颜色提示）。

3.待机保护：附件未正确连接，设备处于待机状态，提示下一步操作。

4.工作声音提示：设备输出工作声音大小可调节，且在不同工作模式下工作声音不同，避免误操作。

★5.界面显示及指示：触屏操作界面，主机各项功能、模式、状态均为图形化显示。

6.附件状态显示：附件连接主机有对应状态标识，能清晰显示连接正常或异常，具有文字提示医生操作说明。

7.附件连接检测：设备具有附件连接检测功能，实时检测设备与附件是否正确连接，出现异常时，主机提供声音报警提示和图面报警提示。

8.脚踏开关性能：进液防护等级IPX8，能提供切割功率调整功能，连接器为金属材质。

9.误操作提示：误踩脚踏时、刀头短路、主机有声音和文字提示功能，以保证设备使用安全。

★10.主机具备内镜保护功能，电极接触内镜发生短路时，瞬间停止输出，远离内镜时再次启动输出。

★11.设备接口要求：设备能量输出接口和刀头连接器，需有高低压隔离设计，确保设备工作正常稳定。

（三）临床使用范围：

1.适用于脊柱、关节、疼痛等微创手术中切割、消融、止血。

四、重量≤6.5Kg

六、手术动力系统
（一）主机技术性能及参数：

1.电机自动识别功能。

2.支持开放式手术、后路和侧路，单侧双通道UBE微创手术的磨钻、刨削处理。

3.大功率动力和高速动力双输出接口。

4.彩色液晶触摸菜单操作界面≥7寸。

5.动力采用先进微电脑控制系统。

6.可设置最高转速，脚踏开关操控实现无级变速。

7.可加挂冷却泵。

（二）脚踏开关：

1.线缆长≥3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制。

2.IPX8防水等级，防滑、防侧翻。

（三）脊柱磨手柄

1.脊柱磨手柄用于微创脊柱外科手术中的脊柱骨组织的磨削操作。

2.电缆线长≥3m。

★3.转速≥25000r/min； 连接耗材镜下实现36度转角。

4.可脚踏控制手柄切换控制运行。

（四）微电机

★1.最高转速80000r/min，最大功率：130W；

2.手柄轻量化设计，重量0.09kg(不含线缆)，便于执笔式握持。

3.线缆4.5mm线缆，电缆长≥3m，握持使用灵活方便。

4.旋转锁紧，支持JZM系列全新升级刀具直连微电机。

5.多种模式高温高压蒸汽灭菌。

（五）关节刨削手柄

1.系统自动识别手柄和刀具规格型号，手柄具有转速调节、启/停的手动控制开关。

2.关节钻最高转速12000r/min，关节刨削最高转速6000r/min。

3.刨削手柄带有抽吸调节控制开关，抽吸负压调节，全密封设计。

七、膝关节器械

★1.所有器械采用高强度材料不锈钢S46910材料且经热处理，硬度高。
★2.蓝钳：(头部直圆口：咬切面≧4.4mm）（头部直方口，头部直上翘，杆部左弯，杆部右弯：咬切面≧3.2mm)（头部左咬切，头部右咬切：咬切面≧3.4mm）所有篮钳厚度≤1.7mm，工作长度≧120mm，超薄设计，使用灵活；采用高强度的材料，切口锋利，经久耐用；结构为榫卯结构，提高器械结合力；不用销钉固定，提高产品寿命，且不会在手术中崩断；适用于各种类型的消毒方式；符合人体工程学。≥7把
3.组织钳（游离抓钳）：头部1+2齿，直径≧4mm，工作长度≧120mm，≥1把
4.探针：直径2mm，头部工作长度5mm，工作长度≧120mm ，≥1把
5.半月板锉刀（45°）：头部弯曲45°，头部工作长度2.5mm，工作长度≧130mm，≥1把

6.半月板锉刀（90°）：头部弯曲90°，头部工作长度2.5mm，工作长度≧130mm，≥1把
7.微骨折器（25°）：头部角度25°，直径≧5mm，工作长度≧170mm，≥1把

8.微骨折器（40°）：头部角度40°，直径≧5mm，工作长度≧170mm，≥1把

9.微骨折器（60°）：头部角度60°，直径≧5mm，工作长度≧170mm，≥1把

10.组织钳(左弯）：头部左弯，直径≧4mm，工作长度≧185mm，≥1把

11.组织钳(右弯）：头部右弯，直径≧4mm，工作长度≧185mm，≥1把

12.膝关节镜配套消毒盒：双层，≥1个

八、UBE手术器械
★1.所有器械采用高强度材料不锈钢S46910材料且经热处理，硬度高

2.椎板咬骨钳：头部角度130°，直径≧2mm，工作长度≧220mm≥2把
3.椎板咬骨钳：头部角度130°，直径≧3mm，工作长度≧220mm≥1把
4.椎板咬骨钳：头部角度130°，直径≧4mm，工作长度≧220mm≥1把

5.剪切钳0°（兰钳咬切）：头部0°，直径≧4mm，工作长度≧180mm≥1把

6.关节钳（髓骸钳0°）：头部0°，直径≧2mm，工作长度≧160mm≥2把

7.关节钳（髓骸钳0°）：头部0°，直径≧3mm，工作长度≧160mm≥1把

8.关节钳（髓骸钳45°）：头部上翘45°，直径≧3mm，工作长度≧160mm≥2把

9.定位针：直径≧4mm，工作长度≧210mm  1个
10.开路器（T型）：直径≧6mm，工作长度≧165mm  ≥1把

11.扩张式通道管（扩张管）：直径≧5mm，工作长度≧200mm，≥1个

12.扩张式通道管（扩张管）：直径≧6.8mm，工作长度≧185mm，≥1个

13.扩张式通道管（扩张管）：直径≧8.8mm，工作长度≧170mm，≥1个

14.扩张式通道管（扩张管）：直径≧10.8mm，工作长度≧155mm，≥1个

15.扩张式通道管（扩张管）：直径≧12.8mm，工作长度≧140mm，≥1个

16.扩张式通道管（扩张管）：直径≧15mm，工作长度≧125mm，≥1个

17.开口锥（调整器）：直径≧6mm，工作长度≧172mm≥1把

18.脊柱牵开器（导向牵开器）：直径≧4mm，工作长度≧110mm≥1个

19.脊柱牵开器（导向牵开器）：头部直，直径≧10mm，工作长度≧110mm≥1个

20.脊柱牵开器（导向牵开器）：头部左弯，直径≧10mm，工作长度≧110mm≥1个

21.脊柱牵开器（导向牵开器）：头部右弯，直径≧10mm，工作长度≧110mm≥1个

22.套筒（半套管）：直径≧10mm，工作长度≧50mm≥1个

23.套筒（半套管）：直径≧10mm，工作长度≧60mm≥1个

24.骨刀（左弯）：头部左弯，直径≧5mm，工作长度≧135mm≥1个

25.骨刀（右弯）：头部右弯，直径≧5mm，工作长度≧135mm≥1个

26.骨刀（直形）：头部直型，直径≧5mm，工作长度≧135mm≥1个
27.骨刀（大弯）：头部大弯，直径≧5mm，工作长度≧135mm≥1个

28.骨刀（三角形）：头部三角，直径≧5mm，工作长度≧135mm≥1个

29.刮匙（反口）：头部反口，直径≧3mm≥1个
30.刮匙（大弯）：头部大弯，直径≧3mm≥1个

31.刮匙（前弯）：头部前弯，直径≧3mm≥1个

32.刮匙（直形）：头部直型，直径≧3mm≥1个

33.神经剥离器（双头剥离子）：直径≧3mm，工作长度≧330mm， 头部角度5°/15°≥1个

34.神经剥离器（双头剥离子）：直径≧3mm，工作长度≧330mm， 头部角度25°/35°≥1个

35.脊柱手术用神经拉钩：直径≧4mm，工作长度≧165mm≥1个

36.植骨漏斗：直径≧4mm，工作长度≧160mm≥1个

37.植骨器（植骨推棒）：直径≧6mm，工作长度≧180mm≥1个

38.骨锤（金属锤）：产品表面应洁净、光滑≥1个
★九、设备生产日期为合同签订日期半年之内。
	1
	台
	

	2
	耗材
	1.一次性无菌关节刨刀，长度130mm直径3.6mm到5.0mm, 材质为不锈钢,具有单双齿.(关节镜）

2.一次性无菌关节钻头，长度130mm,直径4.5mm到5.5mm.材质为不锈钢,具有单双齿.材质为不锈钢,形状包括圆形和柱形.(关节镜）

3.一次性无菌微创脊柱钻头，应用于椎间孔镜手术镜下磨削骨质长度290mm到350mm，直径2.5mm到5.0mm. 材质包括金刚砂和不锈钢.形状包括圆形和柱形.（椎间孔镜、脊柱内镜）

4.一次性使用无菌磨头，长度110mm到120mm，直径2.0mm到5.0mm，应用于脊柱单侧双通道镜下手术磨削骨质及开放手术.材质包括金刚砂和不锈钢;形状为圆形.（UBE、脊柱开放手术）

5.一次性无菌微创脊柱变向磨钻头，应用于椎间孔镜手术镜下磨削骨质，长度290mm到350mm，直径2.5mm到5.0mm，镜下具有0度到36度变角.材质包括金刚砂和不锈钢.形状包括圆形和柱形（椎间孔镜、脊柱内镜-可改变方向）
	按实际需求量
	套
	


备  注：

1.《采购需求一览表》及《评标细则》所列内容为采购人所提采购需求，投标人应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.采购需求标注“★”的参数为实质性参数,如有任何一条不满足，取消评标资格,非“★”参数如有3条以上不符（含3条）则取消评标资格，投标人必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

3.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

4.经评审合格的投标文件，评标小组按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐1-3名中标候选人。排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“投标报价”得分高的优先；仍相同时，“技术标”得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.质保期及售后服务：

（1）质保期1年。

（2）售后服务：质保期免费提供售后服务和技术支持。

附件2：
评标细则
一、评审原则 
1.合法、合规原则。

2.公平、公正、科学、审慎、择优原则。

3.高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

二、评审分值分配（满分100分）

1.技术标（29分）

2.商务标（21分）
3.报价标（50分）

4.评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

（1）技术标评审内容及标准（29分）

	评审项目
	分值
	评审标准

	耗材参数
	15分
	1.一次性无菌关节刨刀，长度130mm直径3.6mm到5.0mm, 材质为不锈钢,具有单双齿。(3分）

2.一次性无菌关节钻头，长度130mm,直径4.5mm到5.5mm.材质为不锈钢,具有单双齿.材质为不锈钢,形状包括圆形和柱形。(3分）

3.一次性无菌微创脊柱钻头，应用于椎间孔镜手术镜下磨削骨质长度290mm到350mm，直径2.5mm到5.0mm. 材质包括金刚砂和不锈钢.形状包括圆形和柱形。(3分）

4.一次性使用无菌磨头，长度110mm到120mm，直径2.0mm到5.0mm，应用于脊柱单侧双通道镜下手术磨削骨质及开放手术.材质包括金刚砂和不锈钢;形状为圆形。(3分）

5.一次性无菌微创脊柱变向磨钻头，应用于椎间孔镜手术镜下磨削骨质，长度290mm到350mm，直径2.5mm到5.0mm，镜下具有0度到36度变角.材质包括金刚砂和不锈钢.形状包括圆形和柱形。(3分）

	产品规格
	2分
	耗材与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。

	培训方案
	6分
	供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包含以下内容（1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	调试和验收方案
	6分
	评标小组根据投标人提供的调试和验收方案进行评审，（1）含调试内容及标准（2）验收制度（3）验收流程方案，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。


（2）商务标评审内容及标准（21）
	评审项目
	分值
	评审标准

	合作情况
	8分
	业绩合同签订时间应自开标之日起上推两年内，与三级甲等医院签订的供货合同或发票，有一项加1分，加满8分为止。（投标文件中须提供业绩合同或发票，复印件或扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间，并加盖供应商公章；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方加盖公章的证明复印件或扫描件。否则，不得分）

	维修便利性
	3分
	评标小组根据投标人提供的维修便利性情况，进行综合评分。

(1)6（含）小时内到达现场并按要求完成维修服务，得3分；

(2)6（不含）-24（含）小时到达现场并按要求完成维修服务，得2分；

(3)24（不含）-36小时到达现场并按要求完成维修服务，得1分；

(4)未提供不得分。

	供货、安装实施方案
	2分
	针对本项目特点与供货期要求，供应商编制供货安装方案（1）安装进度计划、人员安排、人员管理措施（2）安装设备、现场保护，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	售后服务方案
	2分
	针对本项目特点与售后服务要求，供应商编制售后服务方案。（1）建立完善的售后服务管理体系，包括客户服务中心，技术支持团队及备件备件供应和服务承诺（2）维护保修内容与范围，客户回访等每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	售后服务专业人员
	3分
	对供应商针对本项目配备专业的售后服务人员，有具体的人员名单、联系电话等得3分，未提供不得分。

	售后服务时间
	3分
	承诺设备免费保修1年得1分，每增加1年得1分，最多得3分。


（3）报价标评审内容及标准（50分）
	评审项目
	分值
	评审标准

	设备投标报价
	30分
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

	耗材投标报价
	20分
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。


附件3：
设备质保期内质量问题处置条款

   1. 质量问题认定：本条款所指质量问题，为设备在质保期内，因产品自身设计、生产、原材料、装配等非人为因素、非采购方操作不当、非外力损坏导致的故障、性能不达标、无法正常运行等问题，不包含采购方人为损坏、违规操作、不可抗力造成的设备故障。

2. 维修及不合格认定：设备出现上述质量问题后，供货方需在接到采购方故障通知后，按合同约定时限指派专业人员开展免费维修工作；若经一次性维修后，设备仍无法达到合同约定的技术参数、使用标准及正常临床运行要求，经双方共同核验，即应判定为质量问题。供货方接到通知后拒绝进行核验的，视为认可采购方单方对质量问题的判定结果。
3.影响诊疗时长认定：设备经维修后故障仍然持续，导致采购方相关临床诊疗项目无法正常开展、诊疗工作被迫中断，累计影响时长达到3个工作日及以上的，即触发本条款后续处置规则。

4. 处置方式执行：满足以上情形的，采购方有权自主选择以下任一处置方式，供货方须无条件配合执行：

选择一：解除合同并退货，供货方需在采购方提出解除合同及退货要求后，即视为原合同解除并在约定时限内全额退还采购方已支付的全部设备款项，同时负责设备拆卸、运回等全部事宜并承担相关费用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

选择二：更换全新合格设备，供货方需在约定时限内，免费为采购方更换同型号、全新且符合国家及合同质量标准的合格设备，完成设备的运输、安装、调试及验收，确保设备立即投入正常临床使用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

5. 质保期限延长：若处置方式为更换全新设备，则质保期应以新设备更换完成，验收合格之日起重新计算。


